## Bv Phổi
Phụ lục I Cấu hình và tiêu chuẩn kỹ thuật các trang thiết bị thuộc Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi Quảng Ninh (Kèm theo Công văn số 250 ngày 19/01/2023 của Sở Y tế)
ST T | Nội dung | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
1 | Bàn mổ đa năng Phân nhóm thiết bị chính 3 | Chiếc | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
Khung bàn mổ: 01 bộ
Bộ điều khiển: 01 bộ
Tấm đỡ tay: 02 cái
Tấm đỡ đầu: 01 cái
Tấm đỡ chân: 02 cái
Đệm cho các bộ phận: 01 bộ
Khung màn chắn gây mê: 01 cái
Giá đỡ chân cho tiết niệu phụ khoa: 01 bộ
Pin dự phòng: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Bàn mổ đa năng điện, thủy lực có thể sử dụng trong nhiều loại phẫu thuật khác nhau
Mặt bàn mổ làm từ vật liệu thấu xạ cho phép chụp X-Quang
Chân bàn được làm từ thép không gỉ
Có rãnh để đựng khay Cassette
Điều chỉnh độ cao bàn mổ: từ ≤ 680 mm đến ≥ 1000 mm
Có khóa chân, bàn điều khiển bằng hệ thống điện thủy lực
Mặt bàn mổ có thể trượt theo phương dọc mặt bàn: ≥ 300mm
Các tấm đỡ chân có thể tháo rời và tách ra
Điều chỉnh góc nghiêng Tredenlengburg/ Tredenlengburg ngược: ± (≥30 độ)
Điều chỉnh góc nghiêng trái/phải: ≥ 20 độ
Điều chỉnh tấm đỡ chân nâng lên/xuống: ≥ 30 độ/ ≥ 90 độ
Điều chỉnh tấm đỡ lưng nâng lên/xuống: ≥ 80 độ/ ≥ 40 độ
Tải trọng ở vị trí thông thường: ≥250 kg
Điều chỉnh tấm đỡ đầu nâng lên/xuống: ≥ 45 độ/ ≥ 90 độ
Chiều rộng khi không có ray bên của bàn mổ: ≥520 mm
2 | Đèn mổ treo trần (2 nhánh kèm camera và tay treo màn hình) Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Chiếc | 2
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp
Bộ cánh tay treo ba nhánh cho hai đầu đèn và màn hình: 01 bộ
Chóa đèn treo trần: 02 bộ
Chụp cán cầm đầu đèn có thể tiệt khuẩn nhiều lần: 04 cái
Cán cầm điều chỉnh đèn: 02 cái
Bảng điều khiển gắn tường: 01 cái
Camera trung tâm, điều khiển không dây: 01 cái
Màn hình chuyên dụng: 01 chiếc
Bộ phụ kiện lắp đặt hoàn thiện: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
Thông số kỹ thuật:
Đèn mổ sử dụng công nghệ đèn LED, điều khiển bằng cảm ứng trên đèn và điều khiển từ bảng điều khiển gắn tường
Kiểm soát ánh sáng liên tục
Cường độ ánh sáng mỗi chóa: ≥160.000 lux
Có nhiệt độ màu điều chỉnh được ≥ 04 mức trong khoảng 3500K đến 6000K
Chỉ số hoàn màu Ra: ≥95
Khoảng trường sáng điều chỉnh được ≥ 80mm và có kích thước tối thiểu ≥ 180mm
Cường độ sáng trung tâm có thể điều chỉnh: từ ≤35% đến 100%
Tuổi thọ bóng ≥ 50.000 giờ
Có điều khiển trên đầu đèn: tắt, bật, điều chỉnh cường độ sáng
Các cánh tay treo có thể quay xung quanh các khớp nối 360 độ
Cánh tay treo đầu đèn có thể điều khiển lên/xuống tối đa ≥1000 mm
Bảng điều khiển gắn tường: tắt, bật, điều chỉnh cường độ sáng
Độ sâu trường sáng ≥750 mm
Chỉ số hoàn màu đỏ R9: ≥ 90
Camera
Loại cảm biến hình ảnh ≥ 1/3 inch CMOS hoặc CCD
Tương thích và đồng bộ với hệ thống đèn mổ
Loại camera không dây dùng phòng mổ tối thiểu chuẩn full HD 1080, có thể gắn trực tiếp vào tay cầm đèn hoặc gắn trên cánh tay cầm
Phóng đại quang học: ≥ 10 X
Phóng đại kỹ thuật số: ≥ 30 X
Tiêu cự có thể điều chỉnh trong khoảng từ ≤ 5,5 đến ≥ 50 mm
Khẩu độ F: từ ≤1,6 đến ≥1,8
Có thể điều chỉnh độ hội tụ, phơi sáng, cân bằng trắng tự động và bằng tay
Điều khiển không dây từ bộ điều khiển gắn tường
Màn hình chuyên dụng dùng trong y tế ≥32 inch
3 | Đèn mổ di động Phân nhóm thiết bị chính: 1 | Chiếc | 2
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp
Chóa đèn với bảng điều khiển tích hợp: 01 bộ
Bộ chân đế có bánh xe: 01 bộ
Tay cầm khử trùng được: 01 bộ
Khối nguồn chính cho đèn: 01 bộ
Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ.
Pin dự phòng đi theo đèn: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
Tính năng kỹ thuật
Cường độ chiếu sáng trung tâm: ≥ 160.000 Lux
Đường kính trường ánh sáng ở khoảng cách: ≥ 200 mm
Nhiệt độ màu: Có ≥ 3 mức điều chỉnh nhiệt độ màu trong dải từ 4000K đến 6000K
Chỉ số tạo màu Ra: ≥ 95
Điều chỉnh cường độ chiếu sáng: từ ≤ 50.000 đến ≥ 160.000 Lux
Chế độ ánh sáng cho phẫu thuật nội soi (tại khoảng cách 1 mét) ≥ 300 Lux
4 | Đèn khám bệnh và làm tiểu phẫu Phân nhóm thiết bị chính: 6 | Chiếc | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%.
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485
b | Cấu hình cung cấp
Chân đế đèn có bánh xe: 01 bộ
Chân, giá treo, đầu đèn: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Cường độ sáng: ≥ 45.000 Lux
Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 50.000 giờ
Có thể điều chỉnh độ cao: ≥ 1200mm
Bóng đèn LED
Có bánh xe di chuyển
5 | Máy gây mê kèm thở có theo dõi nồng độ khí mê Phân nhóm thiết bị chính 1 | Chiếc | 2
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp
Máy chính (kèm bộ thở, pin, bộ theo dõi khí mê và phụ kiện lắp đặt tiêu chuẩn): 01 bộ
Các phụ kiện đi kèm bao gồm:
Dây thở kèm bóng bóp cho người lớn sử dụng nhiều lần: 02 bộ
Dây thở kèm bóng bóp cho trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 bộ
Mặt nạ gây mê dùng nhiều lần cho người lớn: 02cái
Mặt nạ gây mê dùng nhiều lần cho trẻ em: 01 cái
Dây dẫn khí thải mê: 01 cái
Dây dẫn khí Oxy chịu áp lực: 01 cái
Dây dẫn khí nén chịu áp lực: 01 cái
Bộ hút thải thừa khí mê: 01 bộ
Dây trích mẫu: 01 bộ
Cảm biến lưu lượng: 05 cái/hộp
Cảm biến oxy: 01 cái
Bình bốc hơi (Phù hợp dùng cho khí mê Isoflurane): 01 cái
Bình hấp thụ CO2: 01 bộ
Vôi sô-đa: 05 lít
Chân đỡ máy có khóa hãm : 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
Thông số kỹ thuật
Phần máy gây mê:
Sử dụng cho cả người lớn và trẻ em
Có thể gây mê dòng thấp
Tích hợp ắc quy, thời gian hoạt động ≥ 120 phút
Bình hấp thụ CO2 dung tích ≥1,5L
Có phân luồng giữa lưu lượng khí sạch và thể tích cung cấp cho bệnh nhân
Có chức năng cung cấp khí tạm thời trong trường hợp bị mất nguồn khí bên ngoài
Có bộ đo áp lực khí và oxy cấp cho máy độc lập
Có thể thực hiện thao tác gây mê và giúp thở bằng tay (bóp bóng) trong trường hợp mất nguồn điện chính và ắc quy bị lỗi
Có van xả nhanh áp đường thở
Bình bốc hơi
Có thể lắp cùng một lúc với ≥ 02 bình bốc hơi khí mê
Có khoá an toàn đảm bảo chỉ một loại thuốc mê được sử dụng khi lắp đồng thời ≥ 02 bình bốc hơi
Lưu lượng: từ ≤ 0,15 đến ≥ 15L/phút
Thể tích thuốc mê tối đa: khoảng ≥ 360 ml.
Bộ giúp thở
Là loại chạy điện, không tiêu thụ khí nén hay oxy
Có các mode thở:
+ Thở bóp bóng bằng tay
+ Bệnh nhân tự thở
+ Thông khí kiểm soát thể tích kết hợp bù độ dãn nở của hệ thống liên tục
+ Thông khí điều khiển áp lực
+ Thông khí điều khiển ngắt quãng đồng thì có hỗ trợ áp lực
- Có cổng cấp oxy phụ trợ để thở oxy cho bệnh nhân
* Có thể cài đặt các thông số thở:
- Thể tích khí lưu thông (Vt): từ ≤ 20 đến ≥1400 ml
- Tần số thở (f): khoảng ≤ 4 đến ≥ 60 nhịp/ phút.
- Mức cài đặt PEEP: từ 0 đến ≥ 20 cm H2O
- Tỉ lệ hít vào/thở ra (I:E): 4: 1 tới 1: 4.
- Giới hạn áp lực: khoảng từ ≤ 15 đến ≥ 70cm H2O.
- Kéo dài thời gian hít vào/ thời gian thở vào (Tip/Ti): từ 0 đến ≥ 50%
- Lưu lượng thở vào: khoảng Từ ≤ 10 đến ≥75L/phút
- Mức trigger: Từ ≤ 2 đến ≥15L/phút
Màn hình hiển thị:
Kích thước: ≥ 6 inch
Có khả năng hiển thị được các thông số sau:
+ Thể tích khí lưu thông (Vt)
+ Thể tích thông khí phút (MV) mức báo động cao/thấp
+ Tần số thở (f)
+ Nồng độ O2 trong khí thở vào FiO2 và mức báo động cao/ thấp
+ Áp lực đỉnh (Ppeak), áp lực trung bình (Pmean), áp lực bình nguyên (Plateau), PEEP
+ Đồ thị áp lực của mỗi chu kỳ thở
Có chức năng hiệu chỉnh cho các cảm biến ôxy và cảm biến lưu lượng
Có chức năng để kiểm tra lại toàn bộ hệ thống
Có chức năng kiểm tra độ rò rỉ (hệ thống ống thở, máy thở, van xả an toàn v.v.) và đo độ giãn nở hệ thống
Hệ thống báo động và cài đặt
Báo động bằng âm thanh và ánh sáng, thông báo
Có chức năng tạm dừng, báo động
Hệ thống xe đẩy
Xe đẩy đồng bộ với máy chính
Có ≥ 3 ngăn kéo đựng dụng cụ
Các thông số kỹ thuật khác
Có cổng kết nối truyền thông dữ liệu tối thiểu có RS232
Khối theo dõi khí mê:
Đồng bộ với máy chính
Các thông số đo, ít nhất gồm: CO2, N2O, 05 loại khí mê (Halothan, Enflurane, Isoflurane, Sevoflurane, Desfluran)
Trích khí lấy mẫu hoàn trở lại hệ thống thở
Thời gian đáp ứng của hệ thống ≤ 3s
Thời gian đáp ứng: ≤ 450 ms (với các loại khí mê), ≤ 300 ms (với khí CO2)
Tốc độ lấy mẫu: ≤ 220 ml/phút
Cài đặt giới hạn báo động tối thiểu gồm: CO2, khí mê
Hiển thị:
Hiển thị các thông số: Nồng độ thở vào, nồng độ cuối kỳ thở ra cho các khí CO2, N2O, khí mê đang sử dụng
Hiển thị thông báo báo động
Cổng kết nối:
Có cổng kết nối truyền thông dữ liệu tối thiểu có RS232
6 | Máy phá rung tim Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Chiếc | 3
Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp:
Máy chính: 01 cái
Phụ kiện kèm theo:
Máy in nhiệt tích hợp trong máy: 01 cái
Bản đánh sốc người lớn và trẻ em: 01 bộ
Cáp điện tim 3 điện cực: 01 bộ
Bộ nối điện cực tạo nhịp ngoài: 01 bộ
Bộ điện cực tạo nhịp ngoài: 01 bộ
Pin sạc: 01 chiếc
Giấy in: 01 cuộn
Gel tiếp xúc: 01 lọ
Xe đẩy đặt máy: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
Thông số kỹ thuật:
Máy chính
Loại sốc: Bằng tay, đồng bộ và tự động sốc ngoài (AED)
Năng lượng tối đa: ≥ 270J
Độ chính xác năng lượng: ±(≤ 0,5J) tại 2J; ± (≤ 1J) tại 3J; ± (≤ 10%) tại các mức từ ≥ 20 đến ≥ 250J
Dạng sóng ra: hai pha, năng lượng không thay đổi
Thời gian nạp: ≤ 7 giây đạt năng lượng tối đa
Năng lượng nạp:
Hiển thị giá trị năng lượng nạp trên màn hình
Chức năng xả năng lượng đồng bộ
Thời gian xả: 60ms từ đỉnh sóng R
Màn hình
Loại LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 5,5 inch
Số vết: tối đa ≥4 vết
Tốc độ quét ECG ít nhất ở tốc độ 25 mm/giây
Hiển thị tham số: nhịp tim
Điện tim ECG
Đạo trình điện tim: I, II, III
Hiển thị độ nhạy tối thiểu: 10 mm/mV
Độ nhạy: x1/4, x1/2, x1, x2, x4
Thời gian phục hồi: ≤ 4 giây
CMRR: ≥ 100 dB
Tạo nhịp
Độ rộng xung: 40 ms ± 10%
Tần số tạo nhịp: từ ≤ 30 đến ≥ 180 nhịp/phút
Cường độ tạo nhịp: từ ≤ 20 đến ≥ 200 mA
Chế độ tạo nhịp: bằng tay và cố định
Máy in
Có ít nhất các tốc độ in: 25 và 50 mm/giây
Độ nhạy tối thiểu: ≤10mm/mV
Nguồn điện: AC và DC (Ắc quy trong máy)
Ắc quy sạc trong máy với thời gian sạc ≤ 3 giờ
Số lần sốc tối thiểu khi nạp đầy: ≥ 50 lần
7 | Monitor theo dõi bệnh nhân ( ≥ 5 thông số ) Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Chiếc | 20
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp
Máy chính với máy in nhiệt gắn trong: 01 bộ
Cáp đo điện tim: 01 cái
Bao đo huyết áp cho người lớn và trẻ em: 01 bộ
Cáp đo SpO2 và đầu đo SpO2 dùng cho cả người lớn và trẻ em: 01 cái
Đầu đo nhiệt độ da: 01 cái
Ống dẫn khí đo huyết áp: 01 cái
Xe đẩy đặt máy: 01 chiếc
Pin: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng: 01 bộ
Thông số kỹ thuật
Theo dõi, cảnh báo các thông số trong hồi sức cấp cứu tối thiểu gồm: ECG, Nhịp thở, SpO2, NIBP, nhiệt độ
Có chức năng kết nối mạng với các máy theo dõi bệnh nhân khác và với máy theo dõi bệnh nhân trung tâm qua cổng mạng LAN
Có chức năng phát hiện loạn nhịp và gọi lại
Có chức năng kích hoạt đo huyết áp khi phát hiện có sự tăng giảm đột biến
Lưu và xem lại ≥ 120 giờ vết dưới dạng đồ thị và bảng
Dải đo và độ chính xác
Điện tim (ECG)
Số lượng điện cực: ≥ 3
Tần số đáp ứng: ≤ 0,05 đến ≥ 150Hz
Dải đếm nhịp tim: ≤ 15 đến ≥ 300 nhịp/phút
Độ chính xác: sai số ± (≤ 2 nhịp/phút)
Phân tích loạn nhịp
Phương pháp phân tích: phương pháp đối chiếu đa mẫu
Số kênh: ≥ 2 kênh
Tỷ lệ đếm VPC: từ 0 đến ≥ 99 VPC/phút
Có thể phát hiện ≥ 23 mục loạn nhịp
Có thể gọi lại loạn nhịp
Mức chênh ST
Số kênh: ≥ 1 kênh
Dải đo mức chênh ST: ±(≤ 2,5mV)
Nhịp thở:
Dải đo: trong khoảng từ 0 đến ≥ 150 nhịp/phút
Độ chính xác: ± (≤2 nhịp/phút)
Số kênh: ≥ 1 kênh
Dải đo mức chênh ST: ± (≤ 2,5mV)
Đo lượng oxy bão hòa trong máu (SpO2)
Dải đo: từ 0 đến 100%
Độ chính xác: ±(≤ 3%)
Cài đặt âm lượng đồng bộ: điều chỉnh được
Đo mạch: dải đo khoảng từ ≤ 30 đến ≥ 300 nhịp/phút
Nhiệt độ
Dải đo: từ 0 độ C đến ≥ 45 độ C
Độ chính xác: ± (≤ 0,2) độ C
Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp trong khoảng 0,1 độ C đến ≥ 45 độ C
Đo huyết áp không xâm nhập (NIBP)
Phương pháp đo: dao động kế
Phạm vi hiển thị áp suất trong bao: khoảng 0 đến ≥ 300 mmHg
Sai số: ±(≤ 3 mmHg)
Phương pháp đo: bằng tay, liên tục, định kỳ
Thời gian đo: người lớn/trẻ em: ≤ 11 giây, sơ sinh: ≤ 5 giây
Giá trị áp suất tối đa: người lớn/trẻ em ≥ 300mmHg, trẻ sơ sinh: ≥ 150mmHg
Có giới hạn áp suất và thời gian khi bơm để đảm bảo an toàn
Các mục hiển thị: tâm trương, tâm thu, giá trị trung bình
Dò khí: ≤ 3 mmHg/phút
Hiển thị
Màn hình màu, cảm ứng, loại TFT LCD hoặc tương đương
Kích thước: ≥ 10 inch, độ phân giải ≥ 800 x 600 điểm ảnh
Phương pháp hiển thị dạng sóng: Cố định
Số dạng sóng: ≥ 4 cho ECG, nhịp thở, sóng xung SpO2
Hiển thị các thông số tối thiểu: bao gồm Nhịp tim, nhịp VPC, phép đo ST, NIBP, giá trị SpO2, nhịp xung, nhiệt độ
Có thể đánh dấu đồng bộ với nhịp tim, nhịp xung và nhịp thở
Có thể cài đặt ≥ 12 màu hiển thị
Tốc độ quét: có thể lựa chọn tối ≥4 mức từ 6,25 đến 50 mm/giây
Báo động
Phân loại báo động: ≥ 3 loại khẩn cấp, cảnh báo, thông báo
Các mục báo động: bao gồm giới hạn mức cao/thấp, loạn nhịp, báo động giữa các giường, báo động kỹ thuật
Tắt báo động: tắt báo động, cài đặt lại báo động, ngưng báo động, tắt tất cả báo động
Có báo động bằng âm thanh cho từng mức
Lịch sử báo động: ≥ 9 file trên một màn hình
Máy in
Phương pháp in: ma trận nhiệt
Số kênh in: ≥ 3
Độ rộng in: 46 (±10%) mm
Tốc độ giấy: có thể lựa chọn ≥ 3 mức từ 12,5 đến 50 mm/s
Điện áp cung cấp: AC và DC
DC: ắc quy lắp trong máy, thời gian hoạt động ≥ 6 giờ
8 | Monitor theo dõi bệnh nhân (≥ 7 thông số ) Phân nhóm thiết bị chính: 1 | Chiếc | 2
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp cho 01 máy bao gồm:
Máy chính: 01 cái
Mô-đun đo đa thông số: 01 cái
Pin tích hợp: 01 cái
Cáp đo ECG: 01 cái
Điện cực dán ECG dùng cho người lớn: 01 gói
Dây nối đo huyết áp không xâm lấn: 01 cái
Bao đo huyết áp không xâm lấn cho người lớn, dùng nhiều lần: 01 cái
Bao đo huyết áp không xâm lấn cho trẻ em, dùng nhiều lần: 01 cái
Cảm biến SpO2 cho người lớn, dùng nhiều lần: 01 cái
Cảm biến nhiệt độ qua da kèm dây cáp: 01 cái
Bộ phụ kiện đo huyết áp xâm lấn (gồm 1 dây đo IBP dùng nhiều lần + bộ đo huyết áp IBP 1 đường): 02 bộ
Đầu nối với ống thở để cài cảm biến đo etCO2 dòng chính, sử dụng nhiều lần, cho người lớn/ trẻ em: 01 Cái
Cảm biến đo CO2 dòng chính: 01 Cái
Ắc quy: 01 chiếc
Xe đẩy hoặc giá đỡ treo tường: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
Thông số kỹ thuật chính
Theo dõi được ≥7 thông số sau: ECG, nhịp thở, nhiệt độ, SpO2, NIBP, IBP, etCO2
ECG:
+ Dải đo: từ ≤ 15 đến ≥300 nhịp/phút
+ Độ chính xác: ±(≤ 1%)
Nhịp tim
Phương pháp đo: trung bình chuyển động
Dải đo: Từ ≤ 0,15 đến ≥300 nhịp/phút
Sai số: ± (≤2 nhịp/phút)
Phân tích loạn nhịp
Phương pháp phân tích: phương pháp kết hợp đa mẫu
Số kênh: ≥ 2
Tỷ lệ đếm VPC: từ 0 đến ≥99 VPC/phút
Nhịp thở:
Dải đo: từ 0 đến ≥170 nhịp/phút
Độ phân giải: ≤ 1 nhịp/phút
Sai số: ± (≤2 nhịp/phút)
SpO2
Dải đo SpO2 từ 0 đến 100%
Độ chính xác: ± (≤2%)
Đo mạch: dải đo từ ≤ 30 đến ≥300 nhịp/phút
Nhiệt độ
Dải đo: từ 0 đến ≥ 45 độ C
Độ phân giải: ± (≤ 0,2 độ C)
Huyết áp không xâm nhập (NIBP)
Dải đo huyết áp không xâm lấn: từ ≤10 đến ≥270 mmHg;
Sai số trung bình tối đa: ± (≤5 mm Hg)
Huyết áp xâm lấn
Dải đo: từ ≤ (- 40)mmHg đến ≥ 350 mmHg
Độ chính xác: ±(≤1 mmHg)
EtCO2:
Dải đo: từ ≤ 0 mmHg đến ≥ 150 mmHg
Độ chính xác: ±(≤2 mmHg), tại khoàn đo từ 0 đến ≥ 40 mmHg
Hiển thị
Màn hình màu cảm ứng TFT LCD hoặc tương đương
Kích thước màn hình ≥12 inches, độ phân giải ≥ 800 x 600 điểm ảnh
Thông số hiển thị đồng thời ≥7 cho ECG, nhịp thở, mạch SpO2, nhiệt độ, NIBP, IBP, CO2
Chức năng báo động
Các mức báo động: có ≥3 mức: khẩn cấp, cảnh báo và thông báo
Báo động tín hiệu tối thiểu có: nhịp tim, nhịp xung, mức chênh ST, nhịp thở, ngừng thở, nhiệt độ, mức chênh nhiệt độ, SpO2, NIBP, IBP, CO2, …
Máy in
Phương pháp in: ma trận nhiệt
Số kênh in: ≥3 kênh
Tốc độ giấy: có thể lựa chọn 12.5, 25 và 50 mm/s
DC: ắc quy lắp trong máy, thời gian hoạt động ≥1,5 giờ
9 | Máy hút dịch (chạy điện, áp lực cao) Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Chiếc | 24
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 chiếc
Bình chứa dịch dung tích 5000ml: 02 bình
Vòng giữ bình cố định: 02 vòng
Bình bẫy an toàn: 02 bình
Bộ lọc chống nhiễm khuẩn và chống thấm nước: 02 bộ
Bộ dây silicone đường kính: 02 bộ
Đầu nối dùng cho ống hút silicone có cỡ từ đường kính: 02 bộ
Bánh xe: 01 bộ
Pedal bàn đạp chân: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
Thông số kỹ thuật:
Là loại không dầu
Áp lực chân không tối đa: ≤ (- 90 kPa)
Lưu lượng khí tối đa: ≥ 60 lít/phút
Mức tiếng ồn: ≤ 52 dBA
10 | Máy hút dịch (chạy điện, áp lực thấp) Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Chiếc | 4
Yêu cầu chung
Máy mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình thiết bị
Máy chính: 1 máy
Ống thông: 1 chiếc
Xy lanh tạo áp suất âm: 1 chiếc
Nắp đậy xy lanh: 1 chiếc
Thanh điều chỉnh mức áp lực nước: 1 chiếc
Bình hút 1400ml: 1 chiếc
Ống nối bình hút và xy lanh: 1 chiếc
Nút điều chỉnh áp lực nước: 1 chiếc
Ống nối bình và máy: 1 chiếc
Ống nối bệnh nhân: 1 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
Thông số kỹ thuật
Cài đặt áp lực hút: ≥ (-3) đến ≤ (-20) cm H20
Công suất hút tối đa: ≥ 1,2 lít/phút
Dung tích bình chứa: ≥ 1400 ml, bằng nhựa
Mực nước có thể điều chỉnh để cài đặt áp lực hút
11 | Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực (đại phẫu) Không phân nhóm | Bộ | 2
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp:
1 | Cán dao số 3: 01 chiếc
2 | Cán dao số 7: 01 chiếc
3 | Cán dao số 3L: 01 chiếc
4 | Kẹp khăn BACKHAUS (hoặc tương đương), dài 13cm (±10%): 12 chiếc
5 | Kẹp HEYWOOD-SMITH (hoặc tương đương), ngàm răng cưa, dài 21cm (±10%): 02 chiếc
6 | Kẹp FOERSTER-BALLENGER (hoặc tương đương), thẳng, ngàm răng cưa, dài 25cm (±10%): 04 chiếc
7 | Kẹp răng chuột ALLIS (hoặc tương đương), 4x5 răng, dài 15cm (±10%): 04 chiếc
8 | Kẹp răng chuột ALLIS (hoặc tương đương), 5x6 răng, dài 19cm (±10%): 02 chiếc
9 | Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn, thẳng, dài 20cm (±10%): 01 chiếc
10 | Kẹp mô tiêu chuẩn, thẳng, 1x2 răng, dài 20cm (±10%): 03 chiếc
11 | Kẹp phẫu tích POTTS-SMITH (hoặc tương đương), thẳng, dài 25cm (±10%): 01 chiếc
12 | Kẹp mô POTTS-SMITH (hoặc tương đương), thẳng, 1x2T, dài 25cm (±10%): 01 chiếc
13 | Kẹp mô RUS.MODEL (hoặc tương đương), 8mm, dài 25cm (±10%): 01 chiếc
14 | Kẹp phẫu tích NELSON (hoặc tương đương), ngàm hàm răng nhọn, dài 23cm (±10%): 01 chiếc
15 | Kẹp mạch máu HALSTED-MOSQUITO (hoặc tương đương) cong dài 12,5cm (±10%): 06 chiếc
16 | Kẹp mạch máu CRILE (hoặc tương đương) thẳng dài 14cm (±10%): 04 chiếc
17 | Kẹp mạch máu CRILE (hoặc tương đương) cong dài 14cm (±10%): 06 chiếc
18 | Kẹp phẫu thuật ROCHESTER-PEAN (hoặc tương đương), cong, dài 16cm (±10%): 06 chiếc
19 | Kẹp phẫu thuật ROCHESTER-PEAN (hoặc tương đương), cong, dài 20cm (±10%): 04 chiếc
20 | Kẹp phẫu thuật ROCHESTER-PEAN (hoặc tương đương), cong, dài 24cm (±10%): 06 chiếc
21 | Kẹp mạch máu OCHSNER-KOCHER (hoặc tương đương) thẳng dài 16cm (±10%): 02 chiếc
22 | Kẹp ruột BABCOCK (hoặc tương đương), dài 20cm (±10%): 02 chiếc
23 | Kẹp ruột DUVAL (hoặc tương đương), cỡ lớn, dài 23cm (±10%) : 01 chiếc
24 | Kẹp MIXTER (hoặc tương đương) cong dài 23cm (±10%): 02 chiếc
25 | Kẹp MIXTER (hoặc tương đương) dài 22cm (±10%): 01 chiếc
26 | Kẹp mạch máu không tổn thương LELAND- JONES (hoặc tương đương), gập góc, dài 18cm (±10%): 01 chiếc
27 | Kẹp mạch máu không tổn thương DE BAKEY (hoặc tương đương), cong, dài 26cm (±10%): 01 chiếc
28 | Kẹp mạch máu không tổn thương DE BAKEY (hoặc tương đương), cong, dài 27cm (±10%): 01 chiếc
29 | Kẹp mạch máu không tổn thương DE BAKEY (hoặc tương đương), cong, dài 31cm (±10%): 01 chiếc
30 | Kẹp BABY-MIXTER (hoặc tương đương) cong dài 18cm (±10%): 01 chiếc
31 | Kẹp mạch máu CRAFOORD (hoặc tương đương) cong dài 24cm (±10%): 01 chiếc
32 | Kẹp mạch máu SAROT (hoặc tương đương) cong dài 24cm (±10%): 01 chiếc
33 | Kẹp mạch máu DE BAKEY (hoặc tương đương) không tổn thương, rộng 2mm (±10%), dài 20cm (±10%): 01 chiếc
34 | Kẹp mạch máu DE BAKEY (hoặc tương đương) không tổn thương, rộng 2mm (±10%), dài 24cm (±10%): 01 chiếc
35 | Kẹp mạch máu DE BAKEY không tổn thương, rộng 2,8mm (±10%), dài 24cm (±10%): 01 chiếc
36 | Kẹp mạch máu không tổn thương SATINSKY (hoặc tương đương), cong, dài 24cm (±10%): 01 chiếc
37 | Kẹp mạch máu không tổn thương DE BAKEY (hoặc tương đương), gập góc, dài 21cm (±10%): 02 chiếc
38 | Kẹp mạch máu không tổn thương DE BAKEY (hoặc tương đương), cong chữ S, dài 19cm (±10%): 01 chiếc
39 | Kẹp giữ phổi PRICE-THOMAS (hoặc tương đương), lưỡi trơn, mũi cong gập, dài 22cm (±10%): 01 chiếc
40 | Kẹp phế quản SEMB (hoặc tương đương), cong nhẹ, dài 22cm (±10%): 01 chiếc
41 | Kẹp mạch máu không tổn thương COOLEY (hoặc tương đương) , thân gập nhẹ, dài 17cm (±10%): 01 chiếc
42 | Kẹp mạch máu không tổn thương COOLEY (hoặc tương đương) , thẳng, dài 17cm (±10%): 01 chiếc
43 | Kẹp mạch máu không tổn thương COOLEY (hoặc tương đương), lưỡi cong, dài 17cm (±10%): 01 chiếc
44 | Kéo phẫu thuật cong, nhọn/tù, dài 18,5cm (±10%): 01 chiếc
45 | Kéo phẫu thuật MAYO-STILLE thẳng (hoặc tương đương), tù/tù, dài 17cm (±10%): 01 chiếc
46 | Kéo phẫu thuật MAYO (hoặc tương đương), cong, tù/tù, dài 23cm (±10%): 01 chiếc
47 | Kéo phẫu tích METZENBAUM-NELSON thẳng (hoặc tương đương), tù/tù, dài 20cm (±10%): 01 chiếc
48 | Kéo phẫu tích METZENBAUM-NELSON cong (hoặc tương đương), tù/tù, dài 23cm (±10%): 01 chiếc
49 | Kéo METZENBAUM-DELICATE cong (hoặc tương đương) , tù/ tù, dài 23cm (±10%): 01 chiếc
50 | Kéo phẫu tích METZENBAUM-NELSON cong (hoặc tương đương), tù/ tù, dài 28cm (±10%) : 01 chiếc
51 | Kẹp kim MASSON cán vàng (hoặc tương đương) , dài 27cm (±10%): 01 chiếc
52 | Kẹp mang kim DE BAKEY (hoặc tương đương) cán vàng, dài 23cm (±10%): 01 chiếc
53 | Kẹp mang kim MAYO-HEGAR (hoặc tương đương), dài 20cm (±10%): 01 chiếc
54 | Kẹp mang kim MAYO-HEGAR (hoặc tương đương) , dài 24cm (±10%) : 01 chiếc
55 | Róc màng xương DOYEN (hoặc tương đương), cong trái, dài 17cm (±10%): 01 chiếc
56 | Róc màng xương DOYEN (hoặc tương đương), cong phải, dài 17cm (±10%): 01 chiếc
57 | Róc màng xương LAMBOTTE (hoặc tương đương), hơi cong, mũi 15 mm (±10%), dài 21cm (±10%): 01 chiếc
58 | Róc màng xương ALEXANDER(hoặc tương đương), dài 20cm (±10%): 01 chiếc
59 | Kìm cắt xương RUSKIN- LISTON (hoặc tương đương), cong, dài 18,5cm (±10%): 01 chiếc
60 | Kìm giữ xương RUSKIN (hoặc tương đương), dài 18cm (±10%): 01 chiếc
61 | Kìm cắt xương sườn BLUCK (hoặc tương đương), dài 22cm (±10%): 01 chiếc
62 | Kìm cắt xương sườn GIERTZ-STILLE (hoặc tương đương), dài 27cm (±10%): 01 chiếc
63 | Kìm cắt xương sườn BETHUNE (hoặc tương đương), dài 34cm (±10%): 01 chiếc
64 | Đục xương sườn LEBSCHE (hoặc tương đương), dài 25cm (±10%): 01 chiếc
65 | Banh KOCHER-LANGENBECK (hoặc tương đương), kích thước 35 x 15mm, dài 21cm (±10%): 01 chiếc
66 | Banh MIDDELDORPF (hoặc tương đương), kích thước 20 x 22mm, dài 22cm (±10%): 01 chiếc
67 | Đục xương MATSON (hoặc tương đương), dài 20cm (±10%): 01 chiếc
68 | Vén phổi ALLISON (hoặc tương đương), dài 26cm (±10%): 01 chiếc
69 | Vén phổi ALLISON (hoặc tương đương) , dài 32cm (±10%): 01 chiếc
70 | Búa phẫu thuật bằng thép đặc, 530G (±10%), đầu búa 42/30mm, dài 24cm (±10%): 01 chiếc
71 | Banh xương sườn FINOCCHIETTO (hoặc tương đương), kích thước 30 x 45 x 150mm (±10%): 01 chiếc
72 | Banh xương sườn có nấc điều chỉnh BAILEY (hoặc tương đương), dài 16cm (±10%): 01 chiếc
73 | Khung banh xương sườn DE BAKEY (hoặc tương đương): 01 chiếc
74 | Cặp lưỡi banh xương sườn DE BAKEY (hoặc tương đương), 50 x 80mm (±10%): 02 chiếc
75 | Cặp lưỡi banh xương sườn DE BAKEY (hoặc tương đương), 40 x 100mm (±10%): 02 chiếc
76 | Bộ thăm dò tĩnh mạch NABATOFF (hoặc tương đương) hoàn chỉnh: 01 chiếc
77 | Banh ADSON (hoặc tương đương), 3x4 răng nhọn, dài 27cm (±10%): 01 chiếc
78 | Kẹp xoắn chỉ thép cán vàng, dài 18 cm (±10%), mũi 5mm: 01 chiếc
79 | Kẹp xoắn chỉ thép cán vàng, dài 18 cm (±10%), mũi 3mm: 01 chiếc
80 | Banh CUSHING (hoặc tương đương), kích thước 16mm (±10%), dài 20cm (±10%): 01 chiếc
81 | Banh CUSHING (hoặc tương đương), kích thước 12mm (±10%), dài 20cm (±10%): 01 chiếc
82 | Banh CUSHING (hoặc tương đương) , kích thước 18mm (±10%), dài 20cm (±10%): 01 chiếc
83 | Banh GIL-VERNET (hoặc tương đương) , kích thước 18mm (±10%), dài 24,5cm (±10%): 01 chiếc
84 | Banh GIL-VERNET (hoặc tương đương), kích thước 13mm (±10%), dài 24,5cm (±10%): 01 chiếc
85 | Ống hút YANKAUER (hoặc tương đương), dài 27cm (±10%): 01 chiếc
86 | Khay quả đậu, dài 250mm (±10%), 850 ml: 01 chiếc
87 | Bát tròn, kích thước phi 40 x 19mm (±10%) : 01 chiếc
88 | Nắp hộp tiệt trùng, có đục lỗ, kích thước 580 x 280mm (±10%): 01 chiếc
89 | Đáy hộp tiệt trùng, không đục lỗ, kích thước 580 x 280 x 200mm (±10%): 01 chiếc
90 | Khay lưới kích thước 535 x 245 x 70mm (±10%): 01 chiếc
Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
12 | Bộ dụng cụ mở và dẫn lưu màng phổi Không phân nhóm | Bộ | 2
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp:
1 | Cán dao số 3: 01 chiếc
2 | Kẹp mạch máu Halsted (hoặc tương đương) cong dài 18cm (±10%): 01 chiếc
3 | Kẹp phẫu thuật ROCHESTER-PEAN (hoặc tương đương), cong, dài 20cm (±10%): 01 chiếc
4 | Kẹp phẫu thuật ROCHESTER-PEAN (hoặc tương đương), cong, dài 24cm (±10%): 01 chiếc
5 | Kẹp phẫu thuật ROCHESTER-PEAN (hoặc tương đương), cong, dài 26cm (±10%): 02 chiếc
6 | Kẹp FOERSTER-BALLENGER (hoặc tương đương), thẳng, ngàm răng cưa, dài 25cm (±10%): 01 chiếc
7 | Kẹp khăn BACKHAUS (hoặc tương đương), dài 13cm (±10%): 01 chiếc
8 | Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn, thẳng, dài 16cm (±10%): 01 chiếc
9 | Kẹp mô tiêu chuẩn, thẳng, 1x2 răng, dài 16cm (±10%): 01 chiếc
10 | Kẹp mang kim MAYO-HEGAR cán vàng (hoặc tương đương), dài 20cm (±10%): 01 chiếc
11 | Kéo phẫu thuật thẳng, nhọn/nhọn, dài 18,5cm (±10%): 01 chiếc
12 | Khay đựng dụng cụ, kích thước 350 x 240 x 10mm (±10%): 01 chiếc
Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
13 | Bộ dụng cụ trung phẫu Không phân nhóm | Bộ | 3
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp
1 | Kẹp săng Backhaus (hoặc tương đương), dài 90mm (±10%): 06 cái
2 | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger (hoặc tương đương), thẳng, dài 245mm(±10%): 02 cái
3 | Cán dao số 4, dài 135mm (±10%): 01 cái
4 | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 160mm (±10%): 02 cái
5 | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 200mm (±10%): 02 cái
6 | Nhíp mô, thẳng, cỡ trung bình, ngàm có răng 1x2, dài 160mm (±10%): 02 cái
7 | Nhíp mô, thẳng, cỡ trung bình, ngàm có răng 1x2, dài 200mm (±10%): 02 cái
8 | Nhíp phẫu tích không chấn thương Cushing Durogrip TC (hoặc tương đương), thẳng, cán vàng, dài 180mm (±10%): 01 cái
9 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata (hoặc tương đương), thẳng, ngàm có răng De Bakey (hoặc tương đương), dài 200mm (±10%), ngàm rộng 2mm (±10%): 01 cái
10 | Kéo phẫu thuật Mayo (hoặc tương đương), thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 155mm (±10%): 01 cái
11 | Kéo phẫu thuật Mayo (hoặc tương đương), cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 155mm (±10%): 02 cái
12 | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC (hoặc tương đương), mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm (±10%): 01 cái
13 | Kẹp động mạch Crile (hoặc tương đương), mảnh, cong, dài 140mm (±10%): 06 cái
14 | Kẹp động mạch Crile (hoặc tương đương), mảnh, cong, dài 160mm (±10%): 06 cái
15 | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner (hoặc tương đương), thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 185mm (±10%): 04 cái
16 | Que thăm hình lá mía, thẳng, có mũi tròn, dài 200mm (±10%), đường kính mũi 2mm (±10%): 01 cái
17 | Kẹp phẫu tích mô Babcock (hoặc tương đương), dài 170mm (±10%): 02 cái
18 | Kẹp phẫu tích mô Allis (hoặc tương đương), ngàm có răng 4x5, dài 155mm (±10%): 02 cái
19 | Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC (hoặc tương đương), thẳng, bước răng 0,40mm (±10%), dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 180mm (±10%): 02 cái
20 | Kẹp mang kim Mayo-Hegar (hoặc tương đương), kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 185mm (±10%): 02 cái
21 | Banh tổ chức Kocher (hoặc tương đương), dài 230mm (±10%), kích thước lưỡi 60 x 20mm (±10%): 02 cái
22 | Banh vết thương Farabeuf (hoặc tương đương), loại lớn, hai đầu, dài 150mm (±10%), bộ 02 chiếc, kích thước 20 x 16mm (±10%), 23 x 16mm (±10%), 24 x 16mm (±10%), 28 x 16mm (±10%): 01 bộ
23 | Banh vết thương Collin-Hartmann (hoặc tương đương), hai đầu, dài 150mm (±10%): 02 cái
24 | Ống hút Yankauer (hoặc tương đương), dài 285mm (±10%), đường kính 2mm (±10%), dùng cho ống hút đường kính 7-9mm (±10%): 01 cái
25 | Bát đựng bệnh phẩm, dài 83mm(±10%), cao 41mm(±10%), rộng 54mm(±10%), dung tích 160ml: 01 cái
26 | Bát đựng bệnh phẩm, dài 111mm (±10%), cao 72mm (±10%), rộng 56mm (±10%), dung tích 300 ml: 02 cái
27 | Nắp hộp bảo quản dụng cụ phẫu thuật, màu xanh dương, cỡ 3/4: 01 cái
28 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 3/4, kích thước ngoài 470 x 274 x 120mm(±10%), kích thước trong 421 x 258x 142mm(±10%): 01 cái
29 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 3/4, có chân, kích thước 406 x 253 x 106 mm (±10%): 01 cái
Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
14 | Máy thở (xâm nhập và không xâm nhập người lớn) Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Chiếc | 1
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp:
Máy chính kèm bộ phụ kiện: 01 bộ
Giá treo ống thở: 01 cái
Bộ lọc khí thở vào, loại dùng nhiều lần: 01 bộ
Bộ lọc khí thở ra, loại dùng nhiều lần: 01
Bộ dây thở người lớn, dạng silicon sử dụng nhiều lần: 02 bộ
Xe đẩy đồng bộ: 01 cái
Bộ dây thở trẻ em, dạng silicon sử dụng nhiều lần: 02 bộ
Bộ làm ấm khí thở: 01 cái
Bình làm ẩm: 01 cái
Dây nối Oxy nguồn: 01 chiếc
Dây nối khí nén nguồn: 01 bộ
Máy nén khí đồng bộ theo máy: 01 chiếc
Phổi giả: 01 chiếc
Pin dự phòng: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
Thông số kỹ thuật:
- Máy thở thông khí xâm nhập và không xâm nhập
- Phù hợp để thông khí cho người lớn, trẻ em
- Màn hình hiển thị đầy đủ các đồ thị dạng sóng:
+ Dạng sóng sẽ tự động hiển thị
- Có chức năng lưu dữ liệu trong vòng ≥72 giờ
- Có tính năng tự động bù khí khi phát hiện rò khí qua mask thở hoặc ống khí quản rò rỉ.
- Ắc quy: ắc quy bên trong máy có thời gian hoạt động tối thiểu ≥ 60 phút
- Có chức năng thở dự phòng
- Có chức năng đo được tối thiểu các thông số cơ học phổi chuyên sâu như: độ giãn nở và trở kháng của phổi.
+ Đồ thị vòng lặp áp lực-Thể tích
Các thông số cài đặt:
- Áp lực hỗ trợ: 0 đến ≥60 cm H2O
- Độ nhạy thở ra: ≤1% đến ≥80%
- Thể tích khí lưu thông: Từ ≤20 đến ≥2.000 mL
- Tần số thở: từ ≤ 1 đến ≥120 nhịp/phút
- Dạng sóng lưu lượng: sóng vuông hoặc giảm dần
- Lưu lượng thở vào: ≤2 đến ≥150 lít/phút
- Áp lực thở vào: ≤5 cm H2O đến ≥ 90 cm H2O
- Thời gian thở vào: ≤0,25 giây đến ≥8 giây
- Tỉ số I:E: ≤ 1:9 tới ≥ 4 : 1
- Thời gian thở ra: ≥ 0,2 giây
- Kích thở (trigger): có thể lựa chọn trigger áp lực hoặc trigger dòng
- Độ nhạy kích thở áp lực: từ ≤0,1 đến ≥20 cm H2O dưới PEEP
- Độ nhạy kích thở dòng: từ ≤1 đến ≥9 lít/phút
- FiO2 (O2%): Từ ≤ 21% đến ≥100%
- PEEP: từ ≤1 đến ≥45 cm H2O
Thông khí ngừng thở (Apnea ventilation)
- Kiểu thở trong apnea: VC hoặc PC
- Thời gian kích hoạt apnea: ≤60 giây
Thông số đo đạc và hiển thị
- Màn hình cảm ứng màu LCD hoặc tương đương, kích thước ≥10 inch
Các cảnh báo và cài đặt giới hạn cảnh báo
- Thể tích khí phút thở ra cao: ≤ 0,4 đến ≥ 99 lít
- Thể tích khí phút thở ra thấp: ≤ 0,05 đến ≥ 40 lít
- Tần số hô hấp cao: ≤ 10 đến ≥ 110 lần/phút
- Thể tích khí lưu thông thở ra cao: ≤50 đến ≥2000mL
- Áp lực đường thở cao: ≤ 7 đến ≥ 100 cm H2O
- Cảnh báo được chia ra làm ≥ 3 mức
6. Đo các thông số cơ học và chức năng của phổi
- Thông số cơ học của phổi tối thiểu: Độ giãn nở phổi, Trở kháng phổi, Lưu lượng đỉnh thở ra, Lưu lượng cuối thì thở ra, Lưu lượng đỉnh thở tự nhiên hoặc tương đương
Các thông số theo dõi:
- Hiển thị kiểu thở: Điều khiển, hỗ trợ hoặc tự thở và giai đoạn hít vào hoặc thở ra
- Các thông số theo dõi tối thiểu: Áp lực cuối kỳ thở ra, Áp lực cuối kỳ thở vào, Thể tích khí phút thở ra; Thể tích khí lưu thông thở ra; Thể tích khí lưu thông thở vào; Tỷ lệ I:E; Áp lực đỉnh đường thở; Áp lực trung bình của đường thở; Thể tích khí phút thở tự nhiên; Tổng tần số hô hấp; Công thở của bệnh nhân; Thời gian thở vào của nhịp tự thở; Dung tích sống; Áp lực phổi âm; Áp lực P0.1 hoặc tương đương
Kết nối
Tối thiểu có cổng RS-232; cổng gọi y tá
Bộ làm ấm khí thở:
Có thể dùng để thở không xâm lấn hoặc xâm lấn
Có màn hình hiển thị nhiệt độ
Có chỉ báo cài đặt
Có tắt âm cảnh báo
Có dây làm ấm khí, đo và kiểm soát nhiệt độ của khí trong mạch thở
Chế độ xâm lấn ≥60L/ phút; chế độ không xâm lấn ≥120L/ phút
Nhiệt độ cài đặt ≤ 25 độ C đến ≥ 45 độ C
Độ chính xác ±(≤0,3) độ C
Thời gian làm ấm: ≤ 30 phút
15 | Bồn rửa tay vô trùng (bồn rửa tay phẫu thuật viên) Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Hệ thống | 1
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp
Bồn rửa chính: 01 chiếc
Bộ lọc thô: 01 bộ
Bộ lọc vi khuẩn đầu vòi: 02 bộ
Vòi cung cấp nước tự động: 02 chiếc
Bộ trộn nhiệt: 01 bộ
Bộ phận cung cấp xà phòng: 01 chiếc
Bộ phận tiền lọc dạng bột (Bộ lọc thô): 01 chiếc
Bơm tăng áp: 01 chiếc
Bình nóng lạnh (gia nhiệt): 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
Thông số kỹ thuật
Sử dụng cho 2 phẫu thuật viên rửa tay cùng lúc
Kích thước (D x R x C): 1500 x 600 x 850 mm (± 10%)
Bồn đúc liền khối được cấu tạo bằng Polyester
Tất cả bề mặt của hệ thống rửa tay đều được thiết kế dốc, không có các góc cạnh nhọn
Vòi cung cấp nước tự động
02 vòi cấp nước hình cổ ngỗng làm bằng inox
Màng lọc kép ≤ 0,2 micron
Tốc độ lọc ≥ 6 lít/ phút ở áp lực ≤ 3 bar
Có bộ trộn nhiệt điều chỉnh nhiệt độ nước nóng chống sốc nhiệt
Bộ phận tiền lọc có kích thước lọc ≤ 0,5 µm.
16 | Bàn dụng cụ phẫu thuật Không phân nhóm | Chiếc | 2
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Cấu hình cung cấp
Vật liệu chính: Inox SUS 304
Kích thước: 600 x 400 x 700/900mm (± 5%)
Mặt bàn inox tấm gấp khay, độ dày: ≥ 0,8mm
Chân bàn: inox hộp, kích thước: 30 x 30mm (± 5%), 40 x 40mm (± 5%), lồng vào nhau.
Có thể điều chỉnh độ cao bàn
Bánh xe đường kính ≥ 70 mm: 04 bánh có khóa
17 | Xe điều dưỡng tích hợp máy tính truy cập hệ thống thông tin bệnh viện Không phân nhóm | chiếc | 20
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc cao hơn
Cấu hình cung cấp
Xe đẩy: 01 chiếc
Bánh xe: 04 chiếc
Thùng rác: 02 chiếc
Móc treo đồ
Máy tính đi kèm giá đỡ, đèn chiếu sáng: 01 bộ
Pin, bộ sạc pin: 02 bộ
Phụ kiện: Ngăn chứa đồ, giá đỡ màn hình, giá đỡ bàn phím và chuột, hộp đựng pin, hộp đựng găng tay, giá để file A4, bàn phím và chuột
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
Thông số kỹ thuật của xe đẩy:
Xe đẩy gồm có ≥7 ngăn kéo, giấy ghi thông tin bệnh nhân ngoài ngăn kéo
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 800 x 540 x 1440mm (±10%)
Có 4 bánh xe chống tiếng ồn, ≥2 phanh
Bảng điều khiển có đèn led nút nguồn máy tính cảnh báo tình trạng pin
Tay cầm bằng nhựa ABS
Mặt bàn bằng nhựa đúc ABS.
Thông số kỹ thuật của máy tính:
Mặt trước có thanh đèn bổ sung ánh sáng khi đọc sách
Kích thước màn hình: ≥ 19 inch, độ phân giải ≥1280 x 1024
Có tối thiểu các cổng: USB, LAN
Bộ nhớ hệ thống: ≥8Gb
Hệ điều hành: Hỗ trợ Windows 64 bit, có bản quyền
Ổ SSD ≥ 250 Gb
Có wifi, ≥2 loa
Dung lượng pin máy tính: ≥5800 mAh
Màn hình cảm ứng
18 | Bơm tiêm điện Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Chiếc | 50
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp:
Máy chính và đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
Kẹp cọc truyền: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
Thông số kỹ thuật:
Có màn hình màu ≥ 4 inch
Ắc quy loại sạc bên trong động liên tục ≥ 12 tiếng khi mất điện lưới.
Sử dụng được tối thiểu các loại bơm tiêm: 5 mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50/60 mL
Chế độ đặt liều: Có các chế độ mL/giờ, μg/kg/phút, mg/kg/giờ
Dải cài đặt tốc độ tiêm: từ ≤ 0,01 đến ≥ 1.200 mL/giờ tùy thuộc cỡ bơm tiêm
Thể tích dịch đặt trước: từ 0,1 đến ≥ 9.000 mL
Có chế độ không đặt giới hạn dịch tiêm
Cài đặt thời gian tiêm:
Có chế độ không đặt giới hạn thời gian tiêm
Có cài đặt liều
Từ 1 phút đến ≥ 99 giờ 00 phút
Có cài đặt nồng độ pha thuốc, lượng thuốc, thể tích dung dịch pha thuốc
Tốc độ tiêm nhanh bolus tối đa: ≥ 1200 ml
Thời gian tiêm nhanh: ≥ 60 phút
Hiển thị thể tích dịch đã tiêm: từ 0 đến ≥ 9000 mL
Độ chính xác máy: ± ≤ 1%
Ngưỡng áp lực báo tắc: ≥ 120 kPa, có ≥ 8 mức
Báo động trong các trường hợp: tắc đường tiêm truyền, gần hết dịch, ắc quy yếu, nhắc ấn phím START
Lưu và xem dữ liệu: ≥ 10.000 sự kiện
Tiêm nhanh Bolus không cần ấn và ấn phím
Chức năng gọi phím tắt
Có âm báo khi tắt nguồn
19 | Máy truyền dịch Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Chiếc | 50
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp:
Máy chính: 01 máy
Dây nguồn: 01 chiếc
Bộ cảm biến đếm giọt: 01 bộ
Kẹp cọc truyền: 01 chiếc
Pin trong máy: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
Thông số kỹ thuật:
Màn hình LCD màu hoặc tương đương, kích thước ≥ 4 inch
Tốc độ truyền: từ ≤ 1 đến ≥ 300 mL/giờ
Cài đặt thể tích dịch truyền: từ ≤ 0,1 đến ≥ 9000mL
Cài đặt thời gian truyền dịch: từ ≤ 1 phút tới ≥ 99 giờ
Đặt tốc độ truyền nhanh (Bolus) khi ấn và giữ phím tối đa: ≥300mL/giờ (đối với dây truyền 20 giọt/mL)
Độ chính xác: ±(≤10%)
Chế độ báo động: Tắc đường truyền, gần hết chai dịch, có khí trong đường truyền, cửa bơm mở, hết dịch truyền, ắc quy yếu, ắc quy hỏng, báo động lại.
Có hiển thị thể tích dịch đã truyền, loại dây truyền dịch
Pin: Hoạt động ≥ 5 giờ
20 | Giường hồi sức cấp cứu Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Chiếc | 10
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp:
Giường chính: 01 bộ
Điều khiển gắn thành cho điều dưỡng: 02 bộ
Điều khiển gắn thành cho bệnh nhân: 02 bộ
Bánh xe có khóa: 01 bộ
Thành chắn: 01 bộ
Tấm đầu giường: 02 cái
Đệm: 01 cái
Acqui dự phòng: 01 cái
Cọc truyền dịch: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
Thông số kỹ thuật:
Chiều dài giường: ≥ 2200 mm, ≥2300mm khi mở rộng
Chiều rộng giường của giường: ≥ 950 mm
Chiều cao đến mặt giường: từ ≤ 400mm đến ≥ 700mm
Tải trọng: ≥220 kg
Góc nâng tựa lưng: từ 0 độ đến ≥ 70 độ
Góc nâng hạ vùng gối: từ 0 độ đến ≥ 25 độ
Góc nghiêng TR/RTR: tối đa ≥ 10 độ
Phạm vi điều chỉnh chiều cao: ≥ 350mm
Tấm chắn đầu và cuối giường: làm bằng nhựa PE hoặc HDPE hoặc tương đương
Thành chắn 2 bên bằng nhựa PE hoặc HDPE, có chốt khóa tự động khi được kéo lên. Mỗi bên giường chia làm hai phần: phần lưng và phần chân.
Có móc treo túi dịch ở hai bên của tấm hông giường và thành giường phía chân
Giường có các ngàm để cố định dây đai khi cần giữ bệnh nhân
Có vòng giảm chấn cao su ở 4 góc giường
Cọc truyền dịch có thể gắn ở một trong bốn vị trí ở góc giường
Bánh xe có kích thước bánh xe: ≥150mm
Có chức năng đưa về vị trí hỗ trợ CPR
Ắc quy loại sạc dùng nhiều lần, có đèn tình trạng ắc quy
Đệm không thấm nước, xử lý kháng khuẩn, chống cháy lan, kích thước (2000 x 860) mm (±5%)
21 | Giường bệnh nhân đa năng ( 2 tay quay, kèm tủ đầu giường) Phân nhóm thiết bị chính: 6 | Chiếc | 123
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp
Giường hai quay tay kèm bàn ăn: 01 cái
Cọc truyền: 01 cái
Đệm: 01 bộ
Tủ đầu giường kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
Thông số kỹ thuật
*Giường điều khiển bằng tay quay
Có thể điều chỉnh tấm tựa lưng lên tới ≥ 70 độ, đỡ chân ≥ 35 độ bằng 02 tay quay
Kích thước: Dài 2200 x rộng 980 x cao 500mm (±5%)
Tấm chắn đầu và chắn chân được làm bằng nhựa ABS có thể tháo rời và hoán đổi cho nhau.
Lan can có nút khóa/mở giúp nâng lên/hạ xuống.
Bàn ăn gắn trên thành giường, có thể gập lại.
Mặt giường nằm làm bằng thép được phủ epoxy, được chia làm 04 đoạn và có lỗ thoáng trên bề mặt.
Bánh xe chống ồn, đường kính 125mm (±5%), có khóa hãm riêng biệt
Có vị trí gắn cọc truyền ở hai bên giường.
Giường kèm đệm, cọc truyền.
Tải trọng ≥ 170kg.
* Tủ đầu giường:
Kích thước: Dài 470 x rộng 470 x cao 750mm (± 10%).
Mặt tủ làm bằng nhựa ABS.
Gồm 1 ngăn chứa và 1 ngăn kéo
Có khay đựng vật dụng có thể kéo ra, có thanh treo khăn ở hai bên tủ.
22 | Máy điện tim (≥ 6 cần) Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Chiếc | 5
Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp:
Máy chính: 01 chiếc
Cáp điện tim: 01 bộ
Điện cực trước ngực: 06 quả
Điện cực chi: 04 chiếc
Ắc qui (pin): 01 chiếc
Giấy ghi: 01 cuộn
Bút lau đầu in nhiệt: 1 chiếc
Xe đẩy máy inox: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
Thông số kỹ thuật:
- Máy điện tim ≥ 6 kênh, có màn hình màu hiển thị đồng thời ≥ 6 đạo trình điện tim
- Tự động mở rộng ghi đạo trình khi phát hiện loạn nhịp
- Có thể lưu giữ ≥ 40 file
- Mạch vào: được cách ly và bảo vệ
- Độ nhạy tối thiểu loại: 10 mm/mV
- Hệ số lọc nhiễu: ≥ 100 dB
- Tốc độ thu thập mẫu: ≥8.000 mẫu/giây
- Có bộ lọc nhiễu điện
- Tần số đáp ứng: từ ≤ 1 Hz đến ≥150 Hz
- Kích thước màn hình: ≥ 5,5 inch
- Độ phân giải màn hình: ≥ (320 x 240) điểm
- Số kênh ghi có thể lựa chọn tối thiểu: 3, 6 kênh
- Tốc độ giấy có thể lựa chọn tổi thiểu: 10; 12,5; 25; 50 mm/s
23 | Máy làm ấm dịch truyền Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Chiếc | 10
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp:
- Máy chính: 01 chiếc
- Bộ gá máy: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
Thông số kỹ thuật:
Có thể điều chỉnh mức nhiệt: từ ≤ 36 độ C đến ≥ 39 độ C
Báo động bằng âm thanh và hình ảnh
Có sẵn hai ống tiêu chuẩn kích thước 4 mm & 5 mm
Tốc độ chảy: Từ ≤1 đến ≥15ml/phút
Tối thiểu có các loại kích thước ống: 4AF/4BA: 3,1 đến 4mm; 5AF/DBA: 4,1 đên 5mm
Hệ số dòng chảy: Từ ≤1 đến ≥20 ml/min
Báo động nhiệt độ đầu ra 43 (±5%) độ C
24 | Dao mổ điện cao tần (Dao mổ điện) Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Chiếc | 2
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 chiếc
Cáp nối điện cực trung tính: 01 chiếc
Điện cực trung tính, dùng 1 lần, hộp 25 chiếc: 01 hộp
Pedal điều khiển đơn cực: 01 chiếc
Pedal điều khiển lưỡng cực: 01 chiếc
Adaptor đơn cực: 01 chiếc
Adaptor lưỡng cực: 01 chiếc
Tay dao đơn cực: 01 chiếc
Điện cực hình dao: 02 chiếc
Forceps lưỡng cực : 01 chiếc
Cáp lưỡng cực: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng: 01 bộ
Thông số kỹ thuật
Công suất tối đa: ≥350W
Thiết bị tự động nhớ cài đặt của lần sử dụng cuối cùng trước khi tắt máy
Bộ nhớ có khả năng lưu trữ ≥100 chế độ
Tự kiểm tra, phát hiện lỗi tự động
Tự động giám sát công suất sử dụng
Tự động giảm công suất khi tiếp xúc của bền mặt điện cực trung tính giảm xuống ≤ 50%
Có ≥ 4 chế độ cắt đơn cực và ≥ 4 chế độ đốt cầm máu đơn cực
Có ≥ 02 chế độ cắt lưỡng cực và ≥ 03 chế độ đốt cầm máu lưỡng cực
Có ≥ 4 chế độ cắt đơn cực
Công suất tối đa ở chế độ cắt tinh: ≥350W
Công suất tối đa ở chế độ cắt có cầm máu ít: ≥300W
Công suất tối đa ở chế độ cắt có cầm máu nhiều: ≥140W
Công suất cắt tối đa ở chế độ cắt trong nội soi: ≥220W
Có ≥ 4 chế độ đốt cầm máu đơn cực, công suất tối đa: ≥280W
Công suất tối đa ở chế độ cắt lưỡng cực: ≥140W
Công suất đớt tối đa ở chế độ đốt cầm máu lưỡng cực: ≥120W
25 | Máy siêu âm tổng quát (màu, xách tay) Phân nhóm thiết bị chính: 2 | Chiếc | 1
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 hệ thống
Đầu dò Convex: 01 bộ
Đầu dò Linear: 01 bộ
Gói công nghệ tăng cường chất lượng hình ảnh: 01 bộ
Gói phần mềm siêu âm tổng quát, mạch máu, phần nông: 01 bộ
Pin sạc: 01 bộ
Bộ phần mềm DICOM đầy đủ: 01 bộ
Xe đẩy đồng bộ: 01 bộ
Máy in nhiệt: 01 bộ
Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
Thông số kỹ thuật
Máy chính:
Có thể cắm đồng thời ≥2 đầu dò (Có thể sử dụng Adapter)
Mật độ dòng chế độ 2D: ≥ 500 dòng
Số kênh xử lí: ≥ 80.000 kênh
Dải động toàn hệ thống: ≥ 300 dB
Màn hình điều khiển cảm ứng hỗ trợ menu thumbnail và menu điều khiển
Kích thước màn hình ≥ 15 inch
Độ phân giải màn hình: ≥ 1280 × 800 pixels
Góc xem màn hình: ≥ 170 độ
Thời gian hoạt động khi sử dụng pin: ≥ 45 phút
Ổ cứng bên trong ≥ 180 GB SSD
Cho phép lưu: ≥ 30000 khung ảnh tĩnh nén, xấp xỉ ≥ 1900 clip
Đầu ra hệ thống:
Đầu ra video/âm thanh: ≥ 1 cổng HDMI
Kết nối mạng: ≥ 1 cổng Ethernet
Số cổng USB: ≥ 2 cổng
Chế độ hoạt động:
Chế độ 2D: 2D cơ bản; Tạo ảnh hoà mô (THI)
Doppler màu:Doppler màu dựa trên vận tốc; Doppler năng lượng
Doppler phổ: Sóng xung; sóng liên tục; Sóng liên tục có lái tia (SCW); Chế độ Duplex và Triplex (hoặc tương đương)
Chế độ M
Có theo dõi ECG; Hô hấp
Chế độ hiển thị:
Đặc tính kỹ thuật cho Chế độ 2D
Tốc độ khung hình ≥ 1250 khung hình / giây
Hình ảnh đa tần số: ≥ 10 tần số
Chế độ 2D và M-mode: ≥ 3 tần số
Độ khuếch đại: Từ ≤ (-30) dB đến ≥ (+30) dB với gia số ≤ 1 dB
Bản đồ thang xám do người dùng lựa chọn: ≥ 7 bản đồ
Đổ màu 2D: ≥ 16 bản đồ
Độ sâu hiển thị tối đa: ≥ 30 cm
Tạo ảnh định dạng ảo: Lái tia trái/phải và tạo ảnh hình thang
Đặc tính kỹ thuật cho Chế độ M
Tần số: ≥ 3 tần số do người dùng lựa chọn, bao gồm cơ bản và hòa âm
Độ khuếch đại:Từ ≤ (-30) dB đến ≥ (+30) dB, mỗi bước tăng ≤ 1dB
Bản đồ thang độ xám: ≥ 7 bản đồ
Bản đồ dổ màu M-mode: ≥ 16 bản đồ
Tốc độ quét: ≥ 10 lựa chọn
Chế độ hiển thị: M-mode, 2D/M-mode toàn màn hình
Hiển thị ảnh: ≥ 4 định dạng:
Đặc tính kỹ thuật cho Doppler màu vận tốc
Tần số khung hình Doppler màu lên đến ≥170 fps
Tần số phát: ≥ 3 tần số
Lái tia trái/ phải trên tất cả các loại đầu dò tuyến tính
Đảo màu Doppler
Bản đồ vận tốc Doppler màu: Tối đa ≥ 9 bản đồ hoặc ≥ 9 vận tốc
Dải PRF: Từ ≤ 200 đến ≥ 14000 Hz (tùy đầu dò)
Độ khuếch đại: Từ ≤ (-20) dB đến ≥ 20 dB với gia số ≤1 dB
Đặc tính kỹ thuật cho Doppler năng lượng
Tần số khung hình Doppler màu lên đến ≥ 170 fps
Lái tia trái/phải trên tất cả các loại đầu dò tuyến tính
Tần số phát: ≥ 2 tần số
Bản đồ Doppler Năng lượng: ≥ 8 bản đồ
Dải PRF: Từ ≤ 200 đến ≥14000 Hz
Độ khuếch đại: Từ ≤ (-20) dB đến ≥ 20 dB
Mật độ dòng Doppler năng lượng: ≥ 3 lựa chọn
Đặc tính kỹ thuật cho Doppler xung
Tần số phát: ≥ 3 tần số do người dùng lựa chọn
Tốc độ quét: ≥10 lựa chọn
Bản đồ thang xám hậu xử lí: ≥ 7 bản đồ
Bản đồ màu Doppler: ≥ 12 bản đồ
Độ khuếch đại: Từ ≤ (-30) dB đến ≥ 30 dB
Dải PRF: ≤ 200 đến ≥ 14000 Hz
Đặc tính kỹ thuật cho Doppler liên tục có lái tia
Tần số phát: ≥ 1 tần số
Tốc độ quét: ≥ 10 lựa chọn
Bản đồ thang xám hậu xử lí: ≥ 7 bản đồ
Màu Doppler: ≥ 12 bản đồ
Độ khuếch đại: Từ ≤ (-30) dB đến ≥ 30 dB
Dải PRF: Từ ≤ 1,6 đến ≥ 19 kHz tốc độ mẫu
Chất lượng hình ảnh: Có tăng cường tương phản mô, Tối ưu hoá thang xám mô, Giảm nhiễu ảnh màu tự động,Tối ưu hoá thang xám mô
Bảo mật hệ thống siêu âm - chống virus
Giải pháp chống virus được tích hợp
Các phép đo và phân tích
Đo lường ở chế độ 2D:
Đo đạc khoảng cách, thể tích, chu vi, góc, độ hẹp
Đo lường trong sản khoa:
Hỗ trợ tính toán tuổi kinh nguyệt và tuổi thai, đường kính, bảng tính
Đo lường trong phụ khoa:
Đo lường trong siêu âm tim:
Đo lường thể tích; 2D-mode; M-model; Chế độ M; Gia tốc doppler phổ; Nhịp tim, thời gian và tốc độ
Đo lường trong mạch não
Có tổi thiểu thăm khám mạch máu não gồm: PS, ED, PI, RI, S/D
Đo đường trong bụng:
Chu vi / Diện tích; Thể tích; Doppler bụng
Đo lường trong cấp cứu:
Hỗ trợ FAST
Đầu dò:
Đầu dò convex
Đầu dò đa tần dải rộng, ứng dụng cho thăm khám sản khoa, tiền sản, bụng, thận, xương chậu, cấp cứu
Dải tần số: Từ ≤ 1,4 đến ≥ 5,0 MHz
Số chấn tử đầu dò: ≥ 128
Trường nhìn tối đa: ≥ 55 độ
Độ sâu hiển thị tối đa: ≥ 300 mm
Đầu dò linear
- Đầu dò đa tần dải rộng, ứng dụng cho thăm khám vú, tuyến giáp, tinh hoàn, mạch, …
Dải tần số: Từ ≤ 4 đến ≥ 12 MHz
Số chấn tử đầu dò: ≥ 128
Độ sâu hiển thị tối đa: ≥ 100 mm
Máy in nhiệt đen trắng
Loại in: In nhiệt
Độ phân giải: ≥ 325 dpi
Tốc độ in: ≤ 2 giây/ảnh
26 | Máy siêu âm tổng quát (Doppler mầu ≥ 3 đầu dò) Phân nhóm thiết bị chính: Nhóm 3 | Chiếc | 4
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp
Hệ thống máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn, thiết kế đồng bộ liền xe đẩy: 01 bộ.
Đầu dò convex: 01 bộ
Đầu dò linear: 01 bộ
Đầu dò tim: 01 bộ
Bộ phần mềm thăm khám tổng quát: 01 bộ
Bộ phần mềm thăm khám tim người lớn: 01 bộ
Bộ phần mềm thăm khám mạch máu: 01 bộ
Bộ phần mềm thăm khám bộ phận nhỏ: 01 bộ
Bộ phần mềm thăm khám cơ xương khớp: 01 bộ
Bộ phần mềm tăng cường chất lượng hình ảnh: 01 bộ
Máy in nhiệt đen trắng: 01 Cái
Bộ lưu điện 2 KVA Online : 01 bộ
Giấy in đen trắng: 01 Hộp
Bộ phần mềm DICOM đầy đủ: 01 bộ
Bộ máy tính: 01 bộ
Máy in màu: 01 cái
Máy in laser đen trắng: 01 chiếc
Gel siêu âm: 01 Can
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
Thông số kỹ thuật
Máy chính
Mật độ dòng 2D-mode: ≥ 500 dòng
Kênh xử lý: ≥ 1.000.000 kênh
Dải động toàn hệ thống: ≥ 300 dB
Dải tần số hệ thống: Từ ≤ 1 đến ≥ 20 MHz
Khớp xoay trái/phải: ± (≥90) độ
Có lựa chọn nhanh với các quy trình
Màn hình phẳng tinh thể lỏng; Kích thước: ≥ 21 inch, độ phân giải tối thiểu Full HD
Tỉ lệ tương phản ≥ 1000 : 1
Góc quan sát: ± (≥ 89) độ
Giá đỡ màn hình có khớp xoay cho phép di chuyển màn hình tối ưu về mặt công thái học theo hướng tiến, lùi và sang ngang
Khớp xoay độc lập với hệ thống và bảng điều khiển. Khớp xoay trái phải: ± ( ≥180 độ) theo hai hướng
Màn hình điều khiển màu, cảm ứng ≥ 13 inch
Độ phân giải màn hình cảm ứng: ≥ 1920 × 1080
Cổng đầu dò: ≥ 4 cổng
Tích hợp bộ làm ấm Gel
Dung lượng ổ cứng: ≥ 500GB SSD
Cho phép lưu trữ các thăm khám bệnh nhân bao gồm hình ảnh, clip, báo cáo và phép đo
Dung lượng lưu trữ ảnh ≥ 300.000 ảnh nén
Đầu ra hiển thị tối thiểu có
HDMI, S-video, USB
Chế độ siêu âm:
Chế độ 2D: 2D cơ bản; Hoà âm mô (THI)
Doppler màu : Doppler màu tốc độ; Doppler năng lượng; Doppler năng lượng có hướng; Doppler mô màu
Doppler phổ: Doppler xung PW; Sóng liên tục có lái tia (SCW); Sóng liên tục – đầu dò bút chì; Tạo ảnh phổ Doppler mô; Chế độ Duplex và Triplex (hoặc tương đương)
Chế độ M : M-mode; M-mode màu; M-mode giải phẫu
Chế độ hiển thị:
Đặc tính kỹ thuật cho Chế độ 2D
Tốc độ khung hình thu được trên 2D: ≥ 2000 fps
Tùy chỉnh kích thước hình ảnh
Độ khuếch đại: Từ ≤ -30 dB đến ≥ 30 dB, bước tăng ≤ 1 dB
Dải động: Từ ≤ 10 dB đến ≥ 90 dB, bước tăng ≤ 3 dB
Công nghệ lọc nhiễu: ≥ 3 mức
Đảo trái/ phải và trên/ dưới cho tất cả các định dạng trong thời gian thực và xem lại cine kỹ thuật số
Tách hình/ phóng đại
Tạo ảnh định dạng ảo: Lái tia trái/ phải, Tạo hình ảnh hình thang
Có hiển thị đồng thời ≥ 4 ảnh B-mode tĩnh
Độ sâu thăm khám: Từ ≤ 1 cm đến ≥ 35 cm mỗi bước tăng ≤ 0,5 cm
Đặc tính kỹ thuật cho Chế độ M
Làm rõ bờ: ≥ 4 mức
Hiển thị dải động: Từ ≤ 10 dB đến ≥ 90 dB, mỗi bước tăng ≤ 3dB
Độ khuếch đại: Từ ≤ -30 dB đến ≥ 30 dB, bước tăng ≤ 1dB
Bản đồ thang xám: ≥ 7 bản đồ
Bản đồ màu chế độ M-mode: ≥ 16 bản đồ
Tốc độ quét: ≥ 10 lựa chọn
Chế độ hiển thị: Chế độ M-mode, 2D/M-mode toàn màn hình
Hiển thị ảnh: ≥ 4 định dạng
Công nghệ tạo ảnh đa lái tia giúp xử lý ≥ 4 tín hiệu tín hiệu (Quad), tốc độ khung hình Doppler màu lên đến ≥300 fps
Tần số truyền: ≥ 3
Lái tia sang trái/ phải
Đảo Doppler màu
Xử lý nâng cao trong chế độ Doppler màu
Tối ưu hóa trạng thái dòng màu tự động
Bản đồ Doppler màu vận tốc: ≥10 kiểu
Khoảng PRF: từ ≤ 100 đến ≥ 25.000 Hz
Độ khuếch đại: ≤ -20 dB đến ≥ 20 dB, bước tăng ≤ 1dB
Đặc tính kỹ thuật cho Doppler năng lượng/ Doppler năng lượng có hướng
Công nghệ tạo đa tia cho phép xử lý tín hiệu quad cho Doppler năng lượng tới tốc độ khung hình lên đến ≥ 326 fps
Lái tia sang trái/ phải trên tất cả các loại đầu dò tuyến tính
Bản đồ Doppler năng lượng: ≥ 16 bản đồ
Dải PRF: 100 đến ≥ 25.000 Hz (tùy thuộc vào đầu dò)
Độ khuếch đại: ≤ -20 dB đến ≥ 20 dB, bước tăng ≤1 dB
Đặc tính kỹ thuật cho Doppler xung
Tần số phát: ≥ 3 mức
Tốc độ quét: ≥ 10
Có sẵn Doppler mô DTI
Bản đồ thang xám hậu xử lý: ≥ 7 kiểu
Độ khuếch đại: Từ ≤ -30 dB đến ≥30 dB, bước tăng ≤1 dB
Khoảng PRF: Từ ≤ 160 đến ≥ 39.000 Hz
Đặc tính kỹ thuật cho Doppler liên tục có lái tia
Tần số truyền: ≥ 3 tần số
Tốc độ quét: ≥ 10 lựa chọn
Bản đồ thang xám hậu xử lý: ≥ 7 bản đồ
Bản đồ màu Doppler: ≥ 12 bản đồ
Độ khuếch đại: Từ ≤ (-30) dB đến ≥ 30 dB, bước tăng ≤ 1dB
Tăng cường chất lượng hình ảnh; Tăng cường tương phản mô động; Ổn định hình ảnh động; giảm nhiễu ảnh màu tự động; Tăng cường độ rõ nét mạch máu; Tối ưu hoá thông số; Tạo ảnh Doppler mô DTI
Bảo mật Hệ thống Siêu âm – Phần mềm chống Virus
Các phép đo và phân tích
Đo lường ở chế độ 2D
Đo khoảng cách, chiều sâu, góc, diện tích, chu vi, elip, bao viền, thể tích, độ hẹp
Đo lường trong sản khoa:
Tối thiểu có các phép đo: đầu thai kỳ, tuổi thai, đo lường, bảng tính, báo cáo đa thai (≥3 thai), biểu đồ.
Đo lường trong phụ khoa:
Tính toán thể tích tiểu tiện và thể tích còn lại
Tối thiểu đo được các thông số: Thể tích, chu vi, diện tích, Tử cung, Buồng trứng Phải và Trái, Nang Phải và Trái, CRL, MSD, GS và túi noãn hoàng
Đo lường trong siêu âm tim:
Các phép đo tiêu chuẩn cho người lớn và trẻ em
Các công thức thể tích để đánh giá chức năng Tâm thất phải và Tâm thất trái trên 2D
Tính toán trong các mode 2D, M-mode và Doppler
Các phép đo trong mode M: Độ dốc, nhịp tim, thời gian và khoảng cách
Báo cáo và bảng tính về bệnh nhân tim cho mode 2D, M và Doppler phổ
Đo lường trong động mạch cảnh
27 | Xe đẩy cáng bệnh nhân (Xe đẩy bệnh nhân nằm đa năng) Phân nhóm thiết bị chính: 5 | Chiếc | 10
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp
Xe đẩy cáng nâng hạ có bánh xe: 01 cái
Đệm: 01 cái
Thành chắn: 02 cái
Cọc truyền: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
Thông số kỹ thuật
Kích thước Dài x Rộng (mm): (2000 x 650)mm ±10%
Độ cao có thể điều khiển bằng tay quay (có trợ lực): từ ≤ 550 mm đến ≥ 750 mm
Góc nâng lưng cao nhất: từ 0 độ đến ≥ 60 độ
Tải trọng: ≥ 200kg
Có lỗ cắm cọc truyền và vòng treo bình oxy
Vật liệu:
Khung xe cáng bằng thép sơn tĩnh điện
Mặt cáng bằng thép tấm được đột lỗ, được chia thành ≥2 phần
Hai thành chắn bằng nhựa ABS
Đệm mút bằng vải giả da chống thấm nước dày ≥ 5cm
Bánh xe đường kính: 150 (± 5%) mm, ≥02 bánh có phanh
Cọc truyền có thể thay đổi được chiều cao
28 | Xe đẩy bệnh nhân ngồi Không phân nhóm | Chiếc | 15
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
Cấu hình cung cấp
Xe đẩy và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
Thông số kỹ thuật
Khung: hợp kim nhôm hoặc tương đương
Bánh xe đặc: Ngoài PU
Chiều rộng ghế ngồi 45 (± 5 cm)
Tải trọng: ≥ 100 kg
Gấp lưng, có phanh sau
29 | Máy xông khí dung nén khí Phân nhóm thiết bị chính: 4 | Chiếc | 20
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp:
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc
Mặt nạ cho người lớn: 01 chiếc
Mặt nạ cho trẻ em: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
Yêu cầu kỹ thuật:
Tốc độ xông khí dung: 0,4 ml/ phút
Kích thước hạt khí dung: ≤ 4,5 µm
Dung tích cốc đựng thuốc: ≥ 2ml
30 | HT phẫu thuật nội soi 4K (kèm bộ dụng cụ) Nhóm thiết bị chính: Nhóm 3 | Hệ thống | 1
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở đi
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp
HỆ THỐNG MÁY CHÍNH
Bộ xử lí hình ảnh : 01 bộ
Đầu camera: 01 chiếc
Nguồn sáng lạnh nội soi: 01 chiếc
Cáp dẫn sáng: 01 chiếc
Màn hình chuyên dụng dùng trong y tế: 01 chiếc
Dao mổ điện cao tần: 01 bộ, bao gồm:
Máy cắt đốt cao tần: 01 chiếc
Dây nối tấm điện cực trung tính: 01 chiếc
Dây cao tần đơn cực: 02 Chiếc
Dây cao tần lưỡng cực: 02 Chiếc
Điện cực dán trung tính (dùng một lần): 25 chiếc
Pedal điều khiển đơn cực: 01 chiếc
Pedal điều khiển lưỡng cực: 01 chiếc
Adaptor đơn cực: 01 chiếc
Adaptor lưỡng cực: 01 chiếc
Tay dao đơn cực: 01 chiếc
Điện cực hình dao: 02 chiếc
Forceps lưỡng cực: 01 chiếc
Cáp lưỡng cực: 01 chiếc
Điện cực trung tính dùng nhiều lần: 01 chiếc
Xe đẩy máy đồng bộ theo hệ thống: 01 chiếc
BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI, MỖI BỘ GỒM:
Ống kính nội soi, hướng nhìn 30 độ, đường kính 5 mm (± 10%): 01 Chiếc
Trocar cỡ 6 mm (± 1), đầu tù, thân có rãnh xoắn : 01 Chiếc
Trocar cỡ 11 mm (± 1), đầu tù, thân có rãnh xoắn: 03 Chiếc
Trocar cỡ 6 mm (± 1), đầu tù, thân nhựa mềm: 02 Chiếc
Tay cầm, bằng kim loại : 02 Chiếc
Hàm forceps kẹp nhu mô phổi. Cỡ 5 mm (± 10%): 01 Chiếc
Hàm forceps kẹp giữ phổi. Cỡ 5 mm (± 10%): 01 Chiếc
Tay cầm, bằng kim loại, thẳng trục, có khóa: 02 Chiếc
Hàm forceps kẹp giữ phổi, loại cong. Cỡ 5 mm (± 10%): 01 Chiếc
Hàm forceps kẹp nốt phổi. Cỡ 5 mm (± 10%): 01 Chiếc
Tay cầm, bằng kim loại, có khóa: 01 Chiếc
Hàm forceps kẹp nhu mô phổi , cong. Cỡ 5 mm (± 10%): 01 Chiếc
Tay cầm nhựa, không có khóa: 02 Chiếc
Lưỡi kéo cong. Cỡ 5 mm (± 10%): 01 Chiếc
Lưỡi kéo thẳng. Cỡ 5 mm(± 10%): 01 Chiếc
Ống hút có đốt điện. Cỡ 5 mm (± 10%): 01 Chiếc
Tay cầm dạng van bấm: 01 Chiếc
Ống tưới và hút dịch, cỡ 5 mm (± 10%): 01 Chiếc
Tay cầm với khóa 2 chiều, hút và tưới dịch, cỡ 5 mm (± 10%): 01 Chiếc
Điện cực phẫu tích và cầm máu, dạng chữ L, cỡ 5 mm (± 10%): 01 Chiếc
Kìm kẹp kim, hàm thẳng. Cỡ 5 mm (± 10%): 01 Chiếc
Bàn chải vệ sinh dụng cụ: 05 Chiếc
Chổi vệ sinh dụng cụ: 20 Chiếc
Dầu tra dụng cụ: 01 Lọ
Mỡ bôi trơn: 01 tuýp
Kem vệ sinh: 01 tuýp
Hộp ngâm khử khuẩn dụng cụ (đồng bộ với bộ dụng cụ): 01 Chiếc
Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi (đồng bộ với ống soi): 01 Chiếc
Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ, 2 tầng (đồng bộ với bộ dụng cụ): 01 Chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
Thông số kỹ thuật:
Hê thống máy chính:
Bộ xử lý hình ảnh camera:
Có thể kết hợp nội soi ống cứng, ống mềm, huỳnh quang và nội soi 3D vào trong một hệ thống.
Có ≥ 3 công nghệ quan sát phân biệt tổ chức mô: Chiếu sáng đồng nhất, tăng cường độ tương phản, đảo nghịch màu.
Có thể kết nối cùng lúc tới ≥ 3 mô-đun kết nối đầu camera khác nhau
Hiển thị hình ảnh song song của hình ảnh các chế độ quan sát bên cạnh hình ảnh ánh sáng trắng
Chế độ hiển thị hình trong hình (picture in picture) cùng một lúc từ hai mô-đun camera khác nhau với ≥5 kích thước hiển thị khác nhau
Tích hợp cáp kết nối điều khiển các thiết bị khác trong phòng mổ và hiển thị thông tin
Chụp ảnh và ghi video ở định dạng 4K
Có chức năng ghi dữ liệu
Tự động điều chỉnh cường độ sáng của nguồn sáng thông qua kết nối
Phóng đại điện tử ≥ 2x, có thể điều chỉnh ≥ 5 mức
Có khả năng xoay hình ảnh ≥ 180 độ
Có khả năng lật ảnh theo chiều ngang và chiều dọc
Có lưu trữ cài đặt
Có lưu trữ dữ liệu bệnh nhân
Có tùy chỉnh giao diện và trạng thái cài đặt
Độ phân giải: 3840 x 2160 pixel
Có cổng USB
Cổng tín hiệu đầu ra tối thiểu: cổng Display; cổng DVI-D; cổng SDI hoặc tương đương
Tương thích với camera 4K
Nguồn sáng lạnh nội soi
Thiết bị sử dụng cho các ứng dụng nội soi ống cứng và nội soi ống mềm fiber
Sử dụng đèn LED hoặc tương đương
Thiết bị có thể điều khiển cường độ sáng tự động hoặc thủ công.
Có thể điều khiển nguồn sáng tự động từ đầu camera.
Có màn hình cảm ứng điều khiển tất cả các chức năng của nguồn sáng
Thiết bị chạy chế độ tự kiểm tra khi được khởi động
Báo lỗi trên màn hình và âm thanh
Tuổi thọ bóng đèn LED: ≥ 30.000 giờ
Công suất chiếu sáng tương đương như nguồn sáng Xenon ≥ 300W
Điều chỉnh cường độ sáng bằng tay ≥ 20 bước
Nhiệt độ màu: 6000K ± 500K
Chỉ số hiển thị màu (CRI): ≥70
Cường độ phát sáng: ≥ 2100 lm
Tiêu chuẩn: IEC 60601-1, IEC 60601-2-18
Đầu camera 4K
Sử dụng kết hợp với bộ xử lý hình ảnh và kết nối với ống soi trong phẫu thuật nội soi hoặc can thiệp vi phẫu.
Hiển thị hình ảnh kỹ thuật số định dạng 16:9 với độ phân giải ≥ 3840 x 2160 pixel
Sử dụng cảm biến ảnh ≥ 4K, chip CMOS ≥1/2.3"
Tiêu cự ≥ 18mm
Phóng đại kỹ thuật số ≥ 3x
Nút bấm trên camera có thể tự do gán chương trình.
Đầu camera có thể ngâm hoặc tiệt trùng bằng khí gas, plasma
Tích hợp đầu nối để kết nối với ống soi và dụng cụ
Tích hợp chỉnh nét trên đầu camera
Cáp dẫn sáng
Đường kính ≥ 4,5mm
Chiều dài ≥ 250 cm
Có chốt khóa an toàn
Màn hình 4K chuyên dụng
Màn hình LCD, tấm nền công nghệ LED hoặc tương đương
Màn hình phủ lớp chống lóa
Có thể tự động chuyển sang dải màu rộng đối với tín hiệu 4K
Tự động chuyển sang ngõ vào (input) khả dụng khi ngõ vào đang chọn không có tín hiệu
Có tính năng hiện thị 2 màn hình cho phép hiển thị song song 2 nguồn hình ảnh
Hỗ trợ hình ảnh DICOM
Điều khiển từ xa thông qua kết nối RS-232C, Ethernet hoặc tương đương
Thông số kĩ thuật:
Kích thước màn hình ≥ 32 inch
Độ phân giải ≥ 3840 x 2160
Độ sáng ≥ 700 cd/m2
Độ tương phản ≥ 1350:1
Thời gian phản hồi ≤ 18 ms
Góc nhìn ≥ 178 độ
Số lượng màu hiển thị tối đa ≥ 1 tỉ
Tín hiệu tương thích tối thiểu có DVI-D, 12G- SDI, DisplayPort, HDMI hoặc tương đương
Dao mổ điện cao tần
Công suất: ≥ 350W
Thiết bị được trang bị hệ thống tự kiểm tra, phát hiện lỗi tự động
Có ≥ 03 chế độ cắt đơn cực
Có ≥ 03 chế độ đốt cầm máu đơn cực
Có ≥ 02 chế độ cắt lưỡng cực
Có ≥ 02 chế độ đốt cầm máu lưỡng cực
BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC
Ống kính nội soi, hướng nhìn 30 độ, đường kính 5 mm (± 10%), chiều dài làm việc 29 cm (± 10%), có thể tiệt trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, thị kính có bọc sa-phia chống xước
Trocar cỡ 6 mm (± 1), đầu tù, thân có rãnh xoắn, chiều dài làm việc 6 cm (± 1). Bao gồm: Vỏ trocar và Nòng trocar
Trocar cỡ 11 mm (± 1), đầu tù, thân nhựa mềm, có rãnh xoắn, chiều dài làm việc 8,5 cm (± 1). Bao gồm: Vỏ trocar và Nòng trocar
Trocar cỡ 6 mm (± 1), đầu tù, thân nhựa mềm, có rãnh xoắn, chiều dài làm việc 8,5 cm (± 1). Bao gồm: Vỏ trocar và Nòng trocar
Tay cầm, bằng kim loại, dạng chữ Y, thẳng trục
Hàm forceps kẹp nhu mô phổi, phần hàm dụng cụ dài 66 mm (± 10%), thẳng, hoạt động đơn, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 28 cm (± 10%)
Hàm forceps kẹp giữ phổi Clickline, phần hàm dài 50 mm (± 10%), cong, hoạt động đơn, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 28 cm (± 10%)
Tay cầm, bằng kim loại, thẳng trục, có khóa, với ≥ 4 vị trí cố định dụng cụ
Hàm forceps kẹp giữ phổi, phần hàm dụng cụ dài 47 mm (± 10%), cong, hoạt động đơn, có mở lỗ, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 28 cm (± 10%) sử dụng với trocar cỡ 11 mm (± 10%)
Hàm forceps kẹp nốt phổi, phần hàm dụng cụ dài 42 mm (± 10%), cong, hoạt động đơn, có mở lỗ, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 28 cm (± 10%)
Tay cầm Clickline, bằng kim loại, có khóa, với ≥ 4 vị trí cố định dụng cụ
Hàm forceps kẹp nhu mô phổi, phần hàm dụng cụ dài 64 mm (± 10%), cong, hoạt động đơn, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 28 cm (± 10%), sử dụng với trocar cỡ 6 mm (± 10%)
Tay cầm bằng nhựa, thẳng trục, không có khóa, cách điện, có chân cắm đốt điện cầm máu đơn cực, loại hoạt động đôi
Lưỡi kéo cong, phần hàm dài 20 mm (± 10%), hoạt động đôi, kèm vỏ bọc cách điện. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 28 cm (± 10%)
Lưỡi kéo thẳng, phần hàm dụng cụ dài 15 mm (± 10%), hoạt động đơn, kèm vỏ bọc cách điện đầu cong. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 28 cm (± 10%)
Ống hút có đốt điện, đầu cong. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 28 cm (± 10%)
Tay cầm dạng van bấm, để điều khiển tưới hoặc hút, hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ cao
Ống tưới và hút dịch, đầu ống gập góc, cỡ 5 mm (± 10%), dài 28 cm (± 10%)
Tay cầm với khóa 2 chiều, cho hút và tưới dịch, có thể hấp tiệt trùng, dùng với các ống hút và tưới cỡ 5 mm (± 10%)
Điện cực phẫu tích và cầm máu, dạng chữ L, cỡ 5 mm(± 10%), chiều dài 30 cm(± 10%)
Kìm kẹp kim, hàm thẳng, được bọc hợp kim, tay cầm thẳng, có khóa hãm và chốt nhả khóa, dùng với kim cỡ 0/0 đến 7/0 (± 10%). Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 33 cm (± 10%)
Chổi vệ sinh dụng cụ, các cỡ 16, 11, 7, 2,5 mm (± 10%)
Hộp ngâm khử khuẩn dụng cụ. Bao gồm: Hộp đựng, Khay đục lỗ, và Nắp đậy
Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi, dùng cho 01 ống soi cứng, có gá để nắp adaptor dẫn sáng, đệm giữ ống soi bằng silicone, có nắp đậy.
Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ, có đục lỗ, nắp trong suốt, 02 tầng
31 | Hệ thống nội soi phế quản ống mềm (ống kich thước 2,5mm) Phân nhóm thiết bị chính: Nhóm 3 | Hệ thống | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở đi
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
Bộ xử lý hình ảnh : 01 chiếc
Nguồn sáng nội soi: 01 chiếc
Màn hình Full HD ≥ 21 inch: 01 chiếc
Ống nội soi phế quản video kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc
Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 chiếc
Xe đẩy hệ thống: 01 chiếc
Hệ thống in trả kết quả: 01 bộ bao gồm:
Máy tính: 01 chiếc
Màn hình LCD: 01 chiếc
Máy in màu: 01 chiếc
Máy hút dịch 2 bình: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh, tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh, tiếng Việt: 01 bộ
Thông số kỹ thuật:
Bộ xử lý hình ảnh
- Bộ xử lý hình ảnh nội soi cung cấp chất lượng hình ảnh HDTV
Có chức năng lấy tiêu cự kép dù ở gần hoặc xa giúp tối ưu chất lượng hình ảnh
Chức năng dừng hình ảnh trước: Có chức năng dừng hình ảnh trước (pre- freeze) tự động lựa chọn hình ảnh rõ nét nhất
c | Có tối thiểu các ngõ ra 16:9 và 16:10 cho màn hình HDTV. Hệ thống tích hợp được với ngõ ra analog, HD- SDI và DVI
Có chức năng ảnh trong ảnh và chức năng chú dẫn
Cân bằng trắng: Có chức năng điều chỉnh cân bằng trắng. Có nút cân bằng trắng trên mặt trước của máy
Điều chỉnh tông màu tối thiểu có: Đỏ: 8 bước; Xanh: 8 bước; Chroma: 8 bước
Điều chỉnh độ sáng tự động
Độ tương phản: có tối thiểu 3 mức
Việc tăng cường cấu trúc hình ảnh hay tăng cường độ góc cạnh của hình ảnh có thể được lựa chọn theo cài đặt của người sử dụng.
Tăng cường cấu trúc: Tăng cường độ tương phản các mẫu nhỏ trong hình ảnh
Tăng cường góc cạnh: Tăng cường các góc cạnh của hình ảnh nội soi.
Kích thước hình ảnh nội soi có thể thay đổi được.
Có chức năng dừng hình ảnh nội soi
Có chức năng chống đọng sương
- Có thể hiển thị các thông tin của bệnh nhân, trạng thái lưu trữ thông tin, thông tin của hình ảnh
Nguồn sáng nội soi
Bóng đèn chính: Bóng đèn Xenon, công suất ≥ 300W
Tuổi thọ trung bình của bóng: ≥ 500 giờ sử dụng liên tục
Đèn dự phòng: Bóng đèn halogen 12V; ≥ 35W
Tuổi thọ trung bình của bóng đèn dự phòng: ≥ 500 giờ
Hỗ trợ tính năng quan sát NBI
Có chế độ chuyển đổi màu khi sử dụng bộ lọc cho mục đích chuyên biệt
Điều chỉnh độ sáng của nguồn sáng bằng màn chắn ánh sáng
Có ≥ 2 chế độ cường độ chiếu sáng
Tự động điều chỉnh ánh sáng tự động: ≥17 bước
Áp lực bơm khí: ≥ 4 mức độ (tắt, thấp, trung bình, cao)
Có đèn báo NBI: Khi chức năng NBI được kích hoạt thì đèn báo hiệu NBI sẽ sáng lên
Có báo hiệu trên nguồn sáng: Về bóng đang sử dụng
Có đèn chỉ báo khi sử dụng chế độ chuyển đổi màu
Có lưu thông số cài đặt
Màn hình Full HD ≥ 21 inch
Màn hình chuyên dụng dùng trong y tế
Kích thước ≥ 21 inch, chất lượng tối thiểu Full HD
Kích cỡ ảnh (ngang x dọc): ≥477 x 268 mm
Độ phân giải: ≥1920 x1080 pixels
Tỷ lệ màn hình: 16:9
Màu: khoảng ≥ 16.7 triệu màu
Góc nhìn: ≥ 170 độ/ ≥160 độ (ngang/dọc)
Tín hiệu đầu vào tối thiểu có: Composite, RGB, Component, HDMI
Ống nội soi phế quản video
Thiết kế với chip CCD trên đầu ống soi giúp cải thiện chất lượng hình ảnh
Thiết kế ống soi có thể xoay tròn sang trái/phải ≥ 120 độ
Có hỗ trợ chức năng quan sát NBI
Trường nhìn: ≥110 độ
Hướng nhìn thẳng
Độ sâu trường nhìn: Từ ≤ 2 đến ≥50 mm
Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 3,1 mm
Đường kính ngoài của thân ống soi: Từ 2,5 đến ≤ 2,9 mm
Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≥ 1,2 mm
Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: ≤ 1,5 mm từ đầu cuối ống soi
Đầu cuối ống soi gồm 4 thành phần: 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ
Độ uốn cong của đầu ống soi: Hướng lên: ≥ 210 độ; Hướng xuống: ≥ 130 độ
Chiều dài làm việc: ≥ 600 mm
Dụng cụ kiểm tra rò rỉ
Tương thích với các ống soi trên, dùng để kiểm tra rò rỉ
Xe đẩy hệ thống: đồng bộ theo hãng
Hệ thống in trả kết quả
Máy tính: cấu hình tối thiểu như sau:
Bộ vi xử lý core i5 thế hệ thứ 10; RAM 8GB
SSD: 500 GB, màn hình LCD ≥ 21 inch
Máy in màu thông dụng, tốc độ in ≥ 15 tờ/phút
Máy hút dịch 2 bình
Loại bơm pittông không dầu
Chân không tối đa: ≤ (– 0,90) Bar
Áp suất: ≥ 675 mmHg
Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: ≥60 lít/phút
Độ ồn khi hoạt động : ≤ 51,7 dB
32 | Hệ thống nội soi tai mũi họng ống cứng + bàn khám điều trị Phân nhóm thiết bị chính: 1 | Hệ thống | 1
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp
Bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
Đầu camera: 01 chiếc
Dây dẫn sáng: 01 chiếc
Màn hình chuyên dụng: 01 chiếc
Ống kính soi hướng nhìn 0 độ người lớn: 01 chiếc
Ống kính soi hướng nhìn 0 độ trẻ em: 01 chiếc
Ống soi hạ họng thanh quản hướng nhìn 70 độ: 01 chiếc
Tay cầm cho ống soi hạ họng thanh quản: 01 chiếc
Xe đẩy chuyên dụng đồng bộ: 01 chiếc
Bộ máy tính, máy in: 01 bộ
Hệ thống khám và điều trị tai mũi họng: 01 hệ thống Bao gồm:
1-Hệ thống hút (01 máy bơm hút chân không, 01 đầu hút, bình chứa dịch, chỉnh áp): 01 hệ thống
2-Hệ thống xịt thuốc (01 máy nén khí, 03 đầu xịt, đồng hồ, bộ lọc khuẩn...): 01 hệ thống
3-Khoang đựng dụng cụ làm việc, có khay inox có nắp đậy: 02 bộ
4-Khoang chứa dụng cụ làm việc có khay inox, ray trượt kéo mở: 03 bộ
5-Khoang chứa dụng cụ có hệ thống diệt khuẩn tia cực tím, có ray trượt kéo mở: 01 bộ
6-Hệ thống sấy mờ gương (tự động ngắt): 01 bộ
7-Cốc đựng dung dịch chống mờ: 01 chiếc
8-Lọ đựng tăm bông, đè lưỡi: 02 chiếc
9-Ngăn đựng dụng cụ bẩn + hộp nhựa có nắp: 01 bộ
10-Ca inox có nắp: 04 chiếc
11-Lỗ để chai nước muối, nước rửa tay: 02 chiếc
12-Lọ đựng thuốc: 10 chiếc
13-Hệ thống kết nối và điều khiển ghế khám: 01 bộ
14-Bàn ký đơn có ray trượt: 01 bộ
15-Ống ngâm optic: 05 ống
16- Tay treo đèn clar kết hợp ổ điện cấp nguồn AC220V : 01 bộ
17- Khay đựng găng tay, hộp giấy có khe lấy: 01 bộ
18- Ngăn chứa máy hút rửa có trang bị ổ cấp nguồn AC220V: 01 bộ
19- Xô chứa rác inox đóng / mở bằng chân: 01 chiếc
20- Cột + Hệ thống đèn khám kiểu treo nhấc & nhả mọi vị trí: 01 bộ
21- Cột + Tay treo + Đèn đọc phim: 01 bộ
22- Cột + Tay treo màn hình LCD (Chính / Phụ): 01 bộ
Ghế khám tai mũi họng: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Bản gốc + Bản dịch tiếng Việt)
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
Thông số kỹ thuật:
Bộ xử lí hình ảnh
Có thể tương thích với nhiều loại đầu camera và ống soi video khác nhau
Có ≥ 2 cổng kết nối camera và các thiết bị ngoại vi
Điều chỉnh được độ sáng của hình ảnh
Phóng đại: ≥4 mức
Độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixel
Cổng tín hiệu ra hỗ trợ tối thiểu DVI-D
Có cổng USB
Có chụp hình, ghi video
Dung lượng bộ nhớ trong: ≥ 50 Gb
Đầu camera full HD
Cảm biến hình ảnh: ≥ 1/3" CCD, CMOS hoặc tương đương
Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixels
Tiêu cự của đầu camera f ≤ 16 mm
Có phím chức năng đầu camera
Đầu Camera có thể ngâm hoặc tiệt trùng bằng khí EO, plasma
Dây dẫn sáng
Đường kính dây dẫn sáng ≥ 3,5mm, Chiều dài ≥ 300 cm
Nguồn sáng lạnh nội soi
Sử dụng nguồn sáng lạnh LED hoặc tương đương
Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 30.000 giờ
Tự kiểm tra khi khởi động
Có thể điều chỉnh cường độ sáng
Loại bóng đèn: LED hoặc tương đương
Nhiệt độ màu: 6400K ± 500 K
Màn hình full HD chuyên dụng
Màn hình chuyên dụng dùng trong y tế
Kích thước màn hình: ≥ 24 inch
- Tín hiệu tương thích tối thiểu: DVI, VGA, hoặc tương đương
Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixels
- Độ sáng: ≥ 300 cd/m2
- Độ tương phản: ≥ 1000:1
- Góc nhìn: 178 độ
Ống kính soi hướng nhìn 0 độ dùng cho người lớn: đường kính 4 mm (±10%), chiều dài 18 cm (±10%), có thể hấp tiệt trùng hoặc tương đương
Ống kính soi hướng nhìn 0 độ dùng cho trẻ em: đường kính 2,7 (±10%) mm, chiều dài 11 cm (±10%), có thể hấp tiệt trùng hoặc tương đương
Ống soi hạ họng thanh quản hướng nhìn 70 độ: đường kính khoảng 5,8 mm (±10%), chiều dài 18 cm (±10%), có thể hấp tiệt trùng hoặc tương đương
Hệ thống khám và điều trị tai mũi họng
Có motor hút dịch có lưu lượng hút ≥ 100L/phút
Motor nén khí: ≥ 1,7 Kg f/cm2
Có bình chứa dịch: ≥ 2500 ml
Có bộ lọc khuẩn
Bàn khám và điều trị kích thước (Rộng x Cao x Sâu):1700 x 920 x 600 mm (±10%)
Ghế khám tai mũi họng
Có kết nối và điều kiển bằng chân hoặc tay
Có thể điều khiển nâng lên hạ xuống, ngả, gấp
Góc xoay để tay: ≥ 90 độ
Bệ ghế làm bằng thép sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ
Tải trọng: ≥ 350kg
Phần ngồi: 450 x 450mm (±10%)
Tựa lưng: 450 x 550mm (±10%)
Phần đầu: 200 x 120mm (±10%)
Góc ngả-gập: từ ≤ 85 độ đến ≥180 độ
Vị trí ngồi trong khoảng: từ ≤ 550mm đến ≥ 730mm
Góc xoay ghế: ≥ 360 độ
Đế chân mặt cao su có thể gấp gọn
Chất liệu ốp ghế: Nhựa ABS hoặc tương đương
Chất liệu bọc da: PU hoặc tương đương
Bộ máy tính (CPU, màn hình, bàn phím, chuột, cáp kết nối):
Bộ máy tính kèm theo có cấu hình tối thiểu: CPU core i5 thế hệ 10; RAM 8GB MB; Ổ cứng: SSD 500GB; Bàn phím; Chuột quang;
Máy in màu
Kiểu máy in: In phun màu
Độ phân giải: ≥ 5760 x 1440 dpi
Tốc độ in trắng/đen: ≥ 33 ppm
Tốc độ in màu: ≥ 15 ppm
Kết nối: USB
33 | Máy đo chức năng hô hấp Phân nhóm thiết bị chính: Nhóm 3 | Chiếc | 4
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp
Máy chính, màn hình và máy in nhiệt gắn bên trong: 01 bộ
Phần mềm đo chức năng hô hấp (đầy đủ): 01 bộ
Đầu sensor lưu lượng: 01 cái
Kẹp mũi: 01 cái
Xy lanh chuẩn máy: 01 cái
Ống ngậm miệng bằng giấy: 100 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
Thông số kỹ thuật
Có màn hình hiển thị
Bộ cảm nhận sensor lưu lượng
Giới hạn lưu lượng: từ ±(≤0,05) đến ±(≥14) Lít/giây
Tích hợp lưu lượng
Giới hạn thể tích: từ ± (≤0,01) đến ± ( ≥10) lít
Độ chính xác thể tích: ± (≤3%) hoặc ±( ≥0,05) Lít
Máy in: In nhiệt khổ rộng giấy 110 (±10%)mm
Có lưu trữ dữ liệu bệnh nhân
Các thông số đo
- Dung tích sống chậm: ≥ 6 thông số
- Dung tích sống gắng sức: ≥ 48 thông số
- Thông khí chủ động tối đa: ≥ 5 thông số
34 | Bồn rửa tay thủ thuật điện Không phân nhóm | Chiếc | 8
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Cấu hình cung cấp:
Bồn rửa tay kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
Hệ thống tiền lọc: 03 quả lọc thô
Vòi cấp nước: 02 vòi
Bơm tích áp tự động: 01 cái
Bình nóng lạnh trực tiếp: 01 cái
Đèn UV tiệt trùng :02 đèn
Phụ kiện kết nối: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng anh + tiếng Việt: 01 bộ
Yêu cầu kỹ thuật:
Có bình nóng lạnh làm nóng nước trực tiếp.
Cấp nước tự động bằng cảm ứng từ hoặc có công tắc bằng đạp đầu gối
Vỏ hệ thống được làm bằng inox SUS 304
Đèn UV tiệt trùng :02 đèn
Có bảo vệ chống giật khi hệ thống bị rò điện
35 | Máy cấy máu tự động Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Hệ thống | 1
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 chiếc
Bộ quét mã vạch : 01 bộ
Bộ lưu điện online 3kVA: 01 chiếc
Máy tính: 1 bộ
Máy in đen trắng: 01 chiếc
Bộ chuẩn máy: 01 bộ
Chai cấy máu hiếu khí: 01 bộ
Chai cấy máu kỵ khí: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
Cấu hình, tính năng kỹ thuật
- Hệ thống máy cấy máu hoàn toàn tự động có thể phát hiện vi khuẩn, nấm và/hoặc vi khuẩn lao có trong mẫu máu và mẫu dịch vô khuẩn
- Sử dụng công nghệ đo màu nếu vi khuẩn có hiện diện trong mẫu xét nghiệm, CO2 được sản xuất khi các vi sinh vật chuyển hóa chất nền trong môi trường nuôi cấy. Khi sự tăng trưởng của vi sinh vật sản xuất CO2, màu cảm biến ở đáy mỗi chay cấy thay đổi từ tối sang sáng
- Hệ thống phát hiện vi khuẩn: hoạt động theo nguyên lý đo màu
Công suất: 120 vị trí
Thời gian đọc 10 phút/ lần.
Có kết nối hệ thống LIS
- Hệ thống máy cấy máu hoàn toàn tự động có thể phát hiện vi khuẩn, nấm và/hoặc vi khuẩn lao có trong mẫu máu và mẫu dịch vô khuẩn
- Có tính năng tự động ủ, lắc và theo dõi liên tục chai môi trường đã cấy bệnh phẩm.
- Có tính năng báo động bằng âm thanh và hiển thị trên màn hình khi phát hiện mẫu dương tính.
- Màn hình chuyển màu vàng khi có chai dương tính, chuyển màu đỏ khi có lỗi.
- Máy có tính năng tự động chuẩn và nhận biết chai ngay lập tức nhờ bộ phận giữ chai có trong mỗi ô.
Bộ máy tính
- Bộ máy tính kèm theo có cấu hình tối thiểu: CPU core i5, tốc độ 2,6 GHz; RAM 4GB MB; Ổ cứng: 500GB; Ổ DVD R/W; - Màn hình LCD ≥19 inch; - Bàn phím; Chuột quang; Cổng USB.
Máy in màu
Loại máy: máy in phun
Tốc độ in: 33 trang/ phút (Đen trắng), 15 trang/ phút (màu)
Độ phân giải: ≥ 5760x1440 dpi
Khổ giấy: A4
Bộ lưu điện online: ≥ 3kVA
36 | Hệ thống xét nghiệm nước tiểu tự động Phân nhóm thiết bị chính: 1 | Hệ thống | 1
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Cấu hình cung cấp:
Máy chính: 1 cái
Máy tính: 01 bộ
Máy in: 01 chiếc
Bộ lưu điện: 1 bộ
Phụ kiện đồng bộ đi kèm
Bộ hóa chất chạy thử: 1 bộ
Test mẫu chạy thử: 50 test
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh+ tiếng Việt): 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
Thông số kỹ thuật:
Đo quang phản chiếu ở ≥4 bước sóng khác nhau (465, 528, 560 và 615 nm)
Công suất: ≥240 mẫu/giờ
Tối thiểu đo được các thông số: hồng cầu và hemoglobin, bạch cầu, nitrite, protein, glucose, ketone, urobilinogen, bilirubin, pH, tỷ trọng, màu sắc, độ trong
Nạp/xuất mẫu :
- Khả năng nạp/xuất mẫu: 75 mẫu (15 racks), nạp/xuất liên tục
- Khay mẫu: 1 khay gồm ≥15 racks, tương đương ≥75 mẫu
- Tự động vận hành khi nạp mẫu thường quy, ưu tiên nạp mẫu khẩn
Khả năng lưu trữ: ≥10.000 kết quả
37 | Nồi hấp (tiệt trùng có sấy khô) Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Chiếc | 1
Cấu hình cung cấp
Thiết bị được sản xuất mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp
Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 máy
Bộ sinh hơi (tích hợp sẵn trong máy): 01 cái
Máy nén khí: 01 cái
Máy in dữ liệu (tích hợp sẵn trong máy): 01 cái
Giá đựng dụng cụ đồng bộ theo máy: 02 cái
Xe đẩy dụng cụ đồng bộ theo máy: 02 cái
Giỏ lưới đựng đồ: 16 cái
Bộ làm mềm nước: 01 bộ
Bộ phụ kiện lắp đặt hoàn chính (Điện, khí, nước): 01 bộ
Tủ điện có chống đảo pha và cáp cấp nguồn lắp đặt hoàn chỉnh: 01 bộ
Gioăng cửa: 02 bộ
Bơm cấp nước cho bình sinh hơi: 01 chiếc
Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
Bộ tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
Thông số kỹ thuật
Buồng hấp
Buồng hấp được làm bằng thép thép không gỉ SUS 304 hoặc SUS 316 hoặc cao hơn
Dung tích buồng hấp: ≥ 590 lít
Áp suất buồng hấp tiệt trùng tối đa: ≥ 0,25MPa
Cửa buồng hấp
Có 2 cửa, điều khiển đóng/ mở tự động, có khóa an toàn
Vỏ ngoài buồng :
Làm bằng thép
Có lớp cách nhiệt bên ngoài dày ≥ 25mm
Có vỏ hơi cho buồng hấp (Jacket)
Chức năng sấy khô vật hấp
Có tối thiểu 2 chức năng sấy khô vật hấp bằng: bơm hút chân không và thổi khí nóng
Thời gian sấy khô có thể cài đặt: từ 0 đến ≥ 99 phút
Máy bơm chân không
Loại bơm vòng nước, có chống ồn khi hoạt động.
Hút chân không tối đa: ≤ - 0,1 MPa
Phin lọc không khí, van và đường ống
Phin lọc loại bỏ được ≥ 99% các hạt có kích thước ≤ 0,3µm
Các van điều khiển ở trạng thái đóng khi mất điện hoặc áp suất khí nén không đủ.
Van một chiều ngăn cản hơi, nước qua van khi đột ngột mất điện.
Đường ống dẫn hơi nước được làm bằng thép không gỉ SUS 304 hoặc SUS 316
Chương trình hấp
Dải nhiệt độ hấp tiệt trùng: từ ≤ 115 độ C đến ≥ 135 độ C
Các giai đoạn một chương trình hấp
Có tối thiểu 6 giai đoạn: Chuẩn bị, tiền gia nhiệt, tiệt trùng, xả hơi nước, sấy khô, hoàn thành
Cài đặt chương trình
- Hấp tiệt trùng đồ vải: Có tối thiểu 4 giá trị cài đặt nhiệt độ tiệt trùng: 121 độ C, 126 độ C, 132 độ C và 135 độ C hoặc các chương trình tương đương
- Hấp tiệt trùng đồ kim loại: Có tối thiểu 4 giá trị cài đặt nhiệt độ tiệt trùng: 126 độ C, 132 độ C và 135 độ C hoặc các chương trình tương đương
Có thể tuỳ chỉnh các chương trình: Dải nhiệt độ tiệt trùng: ≤ 115 độ C đến ≥ 135 độ C
Có chương trình làm ấm
Chương trình kiểm tra, 3 chương trình
- Chương trình kiểm tra Bowie-Dick:
+ Thời gian hoạt động chương trình ≤ 4 phút
- Chương trình kiểm tra rò rỉ khí
+ Có tối thiểu 2 chế độ kiểm tra rò rỉ khí: bằng tay hoặc tự động
- Chương trình kiểm tra chu trình
'+ Dải nhiệt độ: từ ≤ 121 độ C đến ≥ 135 độ C
+ Thời gian cài đặt từ 0 phút đến ≤ 99 phút
Hệ thống cảnh báo và bảo vệ an toàn
Có cảnh báo lỗi bằng đèn, âm thanh, hiển thị
Van an toàn bảo vệ quá áp
Có nút dừng khẩn cấp trên thân máy
Lưu trữ dữ liệu:
Máy ghi được tích hợp trong máy
Lưu trữ các chương trình cài đặt.
Chức năng lưu dữ liệu khi mất nguồn
Màn hình
Màn hình cảm ứng LCD hoặc tương đương
Kính thước ≥ 5,5 inh
Hiển thị đóng/mở cửa, lịch sử hoạt động, lỗi, cảnh bảo...
38 | Hệ thống xét nghiệm ELISA tự động Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Hệ thống | 1
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp
Hệ thống máy xét nghiệm Elisa đồng bộ: 01 hệ thống
Máy tính: 01 bộ
Máy in: 01 chiếc
Bộ lưu điện 3kVA online: 01 bộ
Hóa chất, vật tư chạy thử cho xét nghiệm lao: 01 bộ
Bình đựng nước thải: 01 bộ
Pipet đa kênh loại (20-300µl): 01 cái
Pipet đa kênh loại (10-100µl): 01 cái
Pipet đơn loại (10-100)µl: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
Thông số kỹ thuật
Yêu cầu kỹ thuật chung của hệ thống
Thiết bị tự động hóa tất cả các bước của quá trình ELISA:
Tự động xác định mã vạch khay vi thể và mẫu.
Tự động phân phối và pha loãng mẫu, control và chuẩn
Tự động phân phối thuốc thử; Ủ (có hoặc không có lắc) ; Rửa; Di chuyển khay vi thể; Đọc
Lưu dữ liệu kết quả bằng phần mểm kết nối với máy tính.
Đầu đọc
Dải động học: từ - (≥0,1) OD đến ≥ 3,0 OD
Dải bước sóng quang phổ: từ ≤ 400nm đến ≥ 700nm
Số kính lọc: ≥ 6
Số kênh đọc: ≥12, có kênh tham chiếu
Các hình thức đọc: đọc đơn và đọc kép
Thời gian đọc: ≤ 30 giây (đôi với bước sóng đơn) ≤ 50 giây (đôi với bước sóng kép)
Độ rõ: ≤1% CV (<2,0 OD)
Độ chính xác: ± (≤0,005 OD) hoặc CV ≤ 2,5%
Hệ thống rửa
Lối rửa ≥ 8 giếng
Thể tích phân phối tới các đầu kim bơm: từ ≤ 50 đến ≥1000 µl
Khả năng rửa tối đa ≥ 9 chu trình
Thể tích dư: ≤ 3uL
Có chế độ siêu hút
Thể tích bình đệm: ≥ 2L
Số lượng bình đệm: ≥ 02 bình
Có cảnh báo khi hết đệm
Thời gian ngâm: từ 0 đến ≤999 giây
Có cài đặt trước áp suất phân phối:
Có chức năng rửa
Hệ thống ủ
Điều kiện nhiệt độ máy hoạt động: ≤ 4 độ C đến ≥ 50 độ C
Độ đồng đều nhiệt độ: ± (≤ 1) độ C trên toàn đĩa 37 độ C
Có chức năng lắc
Tự lập trình thời gian ủ
Thời gian cài đặt nhiệt độ: ≤ 1 phút
Có chức năng theo dõi nhiệt độ
Module hút mẫu
Đầu típ hút mẫu: ≥300µL
Đầu tip hút hóa chất: ≥1.300 µL
Khả năng pha loãng: từ ≥1 đến ≤5.000
Có khả năng dàn theo thứ tự
Độ lặp lại: ≥ 96 mẫu, bao gồm Standard và Control
Độ chính xác của đầu mẫu: ≤3% CV (10- 250µL) cho 1 lần
Độ chính xác của đầu hút hóa chất: ≤ 3% CV (20-1000 µL) cho 1 lần
Phần mềm
Phần mềm đọc xét nghiệm tương thích với thiết bị
Không giới hạn Protocol (hệ thống mở)
Xử lý dữ liệu: Định tính và định lượng
Có biểu đồ Levey-Jennings
Tuân thủ các quy tắc Westgard
Có khả năng tự động Recovery sau lỗi
Có mật khẩu truy cập
Bộ máy tính
CPU: i5 thế hệ 10 trở lên
Ổ cứng: ≥ 500 GB
RAM: ≥ 8 GB
Màn hình: ≥ 21 inch
Chuột, bàn phím: 01 bộ
39 | Hệ thống CT scanner ≥ 64 lát/ vòng quay Phân nhóm thiết bị chính: 1 | Hệ thống | 1
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương
Cấu hình cung cấp:
I. Phần cứng hệ thống
Khoang máy: 01 bộ
Bóng phát tia: 01 bộ
Bộ phát cao thế: 01 bộ
Đầu thu nhận: 01 bộ
Bàn bệnh nhân: 01 bộ
Bộ đàm thoại giao tiếp 2 chiều: 01 Bộ
Bộ bàn ghế đồng bộ: 01 bộ
Trạm điều khiển, xử lý và tái tạo hình ảnh: 01 bộ
Trạm làm việc: 01 bộ
II. Phần mềm hệ thống
Bộ phần mềm tiêu chuẩn: 01 bộ
Bộ phần mềm chuyên sâu: 01 bộ
Bộ phần mềm giảm liều và theo dõi liều tia: 01 bộ
Bộ phần mềm hỗ trợ tiêm thuốc cản quang: 01 bộ
Bộ phần mềm DICOM đầy đủ: 01 bộ
Phần mềm xóa bàn và xương: 01 bộ
Phần mềm nối dài mạch máu: 01 bộ
Phần mềm phân đoạn tổn thương phổi: 01 bộ
Phần mềm nội soi ảo: 01 bộ
Phần mềm đo đường kính và giá trị ung bướu: 01 bộ
Phần mềm đo ROI theo ngưỡng HU: 01 bộ
Phần mềm tái tạo cột sống: 01 bộ
Phần mềm xem hình 2D và 3D: 01 bộ
Chương trình hỗ trợ thăm khám: 01 bộ
Chương trình giảm liều và theo dõi liều tia: 01 bộ
Phần mềm tái tạo lặp với dữ liệu thô: 01 bộ
Phần mềm chụp dòng cao: 01 bộ
Phần mềm giảm nhiễu kim loại: 01 bộ
Phần mềm đồng bộ với máy bơm thuốc tương phản: 01 bộ
Phần mềm đo điểm vôi hóa: 01 bộ
Phần mềm tự động tái tạo và đánh dấu xương sườn & cột sống: 01 bộ
Phần mềm trạm làm việc (có tối thiểu: phần mềm xử lý hiển thị, đánh giá và đo đạc tiêu chuẩn, phần mềm đánh giá ung bướu, phần mềm đánh giá thần kinh, phần mềm đánh giá nốt mờ, DICOM đầy đủ): 01 bộ
III. Phụ kiện đi kèm
Áo chì: 02 cái; Yếm chì: 02 chiếc
Kính chì (kích thước 1000mm x 1200mm): 01 cái
Bộ bàn, ghế máy tính: 02 bộ
Bộ phụ kiện định vị bệnh nhân: giá đỡ đầu, giá đỡ tay-chân, dây đai cố định bệnh nhân: 01 bộ
Phantom cân chỉnh máy: 01 bộ
Bơm tiêm thuốc cản quang 2 nòng: 01 cái. Bao gồm:
+ Đầu máy tiêm 2 xilanh: 01 chiếc
+ Màn hình cảm ứng điều khiển từ xa: 01 chiếc.
+ Bộ điều khiển từ xa: 01 chiếc
+ Bộ cung cấp nguồn: 01 bộ
+ Bộ dây cáp nguồn và cáp tín hiệu tiêu chuẩn: 01 bộ
+ Chân đế có bánh xe di chuyển: 01 chiếc
+ Hộp giữ và bảo vệ xilanh: 02 hộp
+ Bộ làm ấm: 01 bộ
+ Bộ xilanh đôi 200ml: 20 bộ
Máy in phim khô: 01 cái
Camera và màn hình quan sát bệnh nhân: 01 bộ
Bộ phụ kiện tháo máy tiêu chuẩn: 01 bộ
Bộ lưu điện 2kVA online: 01 bộ
Tủ điện chống mất pha, đảo pha: 01 bộ
Hệ thống tiếp địa tiêu chuẩn: 01 bộ
Bộ ổn áp 3 pha, 100 kVA: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
Thông số kỹ thuật:
Khoang máy
Đường kính: ≥ 70 cm
Trường cho phép quét lớn nhất (FOV): ≥ 50 cm
Tốc độ vòng quay nhanh nhất: ≤ 0,8 giây/vòng quay
Có đèn laser định vị
Bóng X-quang:
Dòng bóng tối đa ≥ 230 mA
Điện áp bóng: ≥ 130 kV
Trữ nhiệt anode bóng: ≥3,5 MHU
Tốc độ tản nhiệt: ≥ 840 kHU/phút
Tiêu điểm bóng: ≥2 tiêu điểm
Bộ phát cao thế
Công suất tối đa: ≥ 28kW
Đầu thu nhận
Số lát cắt trên một vòng quay: ≥ 64 lát
Số dãy đầu thu ≥ 32 dãy
Số phần tử đầu thu: ≥ 24000
Bàn bệnh nhân:
Tải trọng tối đa: ≥ 200 kg
Phạm vi nâng hạ bàn theo chiều dọc: từ ≤ 46 cm đến ≥ 85 cm
Chiều dài quét: ≥ 160 cm
Trạm điều khiển, xử lý và tái tạo hình ảnh
CPU: Intel Xeon hoặc tương đương/Cao hơn RAM ≥ 32 GB; Ổ cứng: ≥ 480 GB; Màn hình: ≥ 24 inch, độ phân giải: ≥ (1920 x 1080)
Thu nhận hình ảnh theo thời gian thực
Độ dày lát cắt nhỏ nhất: ≤ 0,625 mm
Trường tái tạo tối đa: ≥ 50 cm
Ma trận tái tạo: ≥ (512 x 512)
Trạm làm việc có cấu hình tối thiểu:
CPU: Intel Xeon ≥3,0 GHz hoặc cao hơn
RAM: ≥32 GB
Dung lượng lưu trữ: ≥1000 GB
Màn hình chuyên dụng cho chẩn đoán hình ảnh: 02 chiếc
Kích thước ≥ 23 inch
Độ phân giải ≥ 1920 x 1080
Độ tương phản ≥ 1000:1
Phần mềm hệ thống
Phần mềm tiêu chuẩn
Các chương trình chụp
Thu nhận hình định vị theo thời gian thực
Cổng giao tiếp hướng dẫn bệnh nhân
Có chế độ thu nhận tuần tự
Có chế độ thu nhận xoắn ốc
Phần mềm xử lý hình ảnh
- Tái tạo và hiển thị 3D
Có hiển thị phần bên ngoài của trường chụp FOV
Phần mềm tự động điều chỉnh trường nhìn
Phần mềm hỗ trợ chụp CT thông minh
Phần mềm chụp CT hai mức năng lượng
Gói ứng dụng 3D nâng cao cho hiển thị tối ưu và phân biệt giữa các cơ quan khác nhau thông qua kiểm soát độc lập màu sắc, độ mờ và độ bóng
Phần mềm xử lý, tái tạo hình ảnh nâng cao:
Phần mềm tự động loại bỏ bàn và xương
Phần mềm tự động tái tạo mạch máu
Phần mềm nội soi ảo
Chương trình hỗ trợ thăm khám
Các công cụ đánh giá: đo đạc HU tối đa, tối thiểu, độ lệch chuẩn, giá trị trung bình, đo khoảng cách, đo góc, đánh dấu và ghi chú hình ảnh
Chương trình giảm liều tia
+ Cho phép tối thiểu liều tia mà vẫn giữ nguyên được chất lượng hình ảnh khi chụp bệnh nhi
Thông số phát tia được đáp ứng dựa theo cân nặng và độ tuổi của bệnh nhi, giảm liều hiệu dụng tới bệnh nhân
Cảnh báo liều tia: kiểm tra liều tích lũy theo trục z, cảnh báo người sử dụng khi liều vượt ngưỡng
Chương trình tái tạo lặp với dữ liệu thô
Trạm xử lý hình ảnh
Chế độ tương phản thấp
Bơm tiêm thuốc cản quan 2 nòng
Đầu máy tiêm 2 xilanh có màn hình cảm ứng.
- Tính năng kỹ thuật
+ Tốc độ tiêm: Từ ≤ 0,1 đến ≥10,0 (ml/s)
+ Áp suất tiêm: Từ ≤ 50 đến ≥325 (psi)
+ Kích cỡ xilanh (xilanh rỗng) ≥200 ml
+ Dung tích tiêm tối đa: ≥ 0,1 ml đến tối đa dung tích của xilanh
+ Thời gian trễ trước tiêm: Từ 0 đến ≥ 600 (giây)
+ Thời gian trễ giữa các pha tiêm: Từ 0 đến ≥600 (giây)
40 | Máy Xquang KTS chụp tổng quát Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Hệ thống | 1
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp
Hệ thống máy chính: 01 hệ thống, bao gồm:
Bàn bệnh nhân: 01 Cái
Giá chụp phổi: 01 Cái
Cột đỡ bóng X-Quang: 01 Cái
Bộ nguồn: 01 bộ
Bóng X-quang: 01 Bộ
Bộ chuẩn trực: 01 Bộ
Màn hình cảm ứng trực quan dành cho người dùng: 01 Cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
Tấm nhận ảnh phẳng
Tấm nhận ảnh không dây: 01 Cái
Tấm nhận ảnh cố định tích hợp trên giá chụp phổi: 01 Cái
Hệ thống xử lý: 01 hệ thống
Màn hình màu ≥ 21 inch: 01 Cái
Bộ phần mềm đầy đủ: 01 bộ
Chương trình kết hợp với các ứng dụng giảm liều tia
Bộ phần mềm DICOM đầy đủ: 01 bộ
6. Phụ kiện khác
Áo chì: 02 cái
Tay cầm phát tia: 01 cái
Máy in phim khô: 01 cái
Bộ lưu điện 2kVA online: 01 cái
Hệ thống tiếp địa: 01 hệ thống
Tủ điện có chống mất pha: 01 tủ
Cáp nguồn tủ điện: 01 bộ
Bộ cảnh báo khi đang phát tia: 01 bộ
Thông số kỹ thuật:
Bàn bệnh nhân
Chiều rộng mặt bàn: ≥ 80 cm
Chiều dài bàn: ≥ 230 cm
Chiều cao bàn cố định: ≥ 70 cm
Bộ lọc sẵn có: ≤ 0,7 mm Al
Khoảng di chuyển mặt bàn: Theo chiều dài: ± (≥ 44) cm; Theo chiều rộng: ± (≥ 14) cm
Chất liệu mặt bàn: Composite hoặc tương đương
Tải trọng tối đa: ≥200 kg
Khoảng bao phủ bệnh nhân mà không cần di chuyển bệnh nhân: ≥ 190 cm
Khoảng cách từ mặt bàn đến tấm nhận ảnh: ≤ 73 mm
Có công tắc chân điều chỉnh di chuyển mặt bàn
Giá chụp phổi
Khoảng di chuyển: từ ≤ 35 cm đến ≥ 170 cm
Khoảng cách từ vỏ đến tấm nhận ảnh: ≤ 45 mm
Cột đỡ bóng X-Quang
Khoảng di chuyển theo chiều dọc: ≥ 230 cm
Khoảng di chuyển theo trục thẳng đứng: ≥ 145 cm
Chiều cao thấp nhất của tiêu điểm đầu đèn: ≥ 30 cm
Góc xoay của cột đứng: ≥ (±180 độ)
Góc xoay của đầu đèn: ≥ (±140 độ)
Bộ nguồn
Công suất: ≥ 55 kW
Điện áp phát tia: Từ ≤ 40 kV đến ≥150 kV
Tần số: ≥ 100 kHz
Khoảng mAs: ≤ 0,5 mAs đến ≥ 800 mAs
Bóng X-quang:
Điện áp phát tia tối đa: ≥ 150 kV
Kích thước định danh tiêu điểm: 0,6 (±10%) và 1,2 (±10%)
Công suất đầu vào: ≥ 34 kW
Tốc độ tản nhiệt của anode: ≥ 97.000 HU/phút
Dẫn động anode: từ ≤ 9.000 đến ≥ 10.800 vòng/phút
Độ trữ nhiệt anode: ≥350.000 HU
Độ trữ nhiệt tối đa của đầu đèn: ≥ 1.350.000 HU
Tần số hoạt động của anode: 150/180 (±10%) Hz
Rò rỉ bức xạ (tại 150 kV tại khoảng cách 1m): ≤ 0,8 mGy/h
Bộ lọc tổng: ≥ 2,5 mm Al/ 75 kV
Bộ chuẩn trực
Bộ lọc sẵn có: ≤ 1 mm Al tại 70 kV (±10%)
Đèn định vị toàn trường chụp: LED hoặc tương đương, đèn lazer định vị có thể che lại được
Bộ lọc bằng đồng có tối thiểu: không lọc 0,1 mm; 0,2 mm; 0,3 mm; điều chỉnh thủ công hoặc hỗ trợ động cơ
Góc xoay: ≥ (±45 độ)
- Điều khiển bộ chuẩn trực: thủ công hoặc hỗ trợ động cơ
Màn hình cảm ứng, dành cho người dùng
- Chức năng: + Điều chỉnh thông số phát tia + Lựa chọn chuyển động cơ học của hệ thống (thủ công/tự động) + Hiển thị thông tin bệnh nhân + Lựa chọn chương trình chụp
Tấm nhận ảnh phẳng:
Tấm nhận ảnh không dây
- Diện tích hoạt động: 42 cm x 42 cm (±10%)
- Ma trận hoạt động: ≥ (3070 x 3070)
Kích thước điểm ảnh: ≥139 µm
Vật liệu bán dẫn: Silic vô định hình (a-Si) hoặc tương đương
Vật liệu nhấp nháy: Cesium Iodide (CsI) hoặc tương đương
Độ sâu thu nhận: ≥ 16 bits
Hiệu suất lượng tử thu được (DQE): ≥ 80 % tại 0,05 lp/mm
Hàm chuyển điều biến: ≥ 64 % tại 1 lp/mm
Truyền tải dữ liệu: Xem trước ≤ 3s; Hình đầy đủ ≤ 7s
Tải trọng tối đa: ≥200 kg với bệnh nhân nằm
Pin: Pin sạc công nghệ Lithium-ion, hoặc tương đương, có thể thay thế được
Thời gian sạc: ≤ 4h
Thời gian hoạt động: ≥ 950 hình hoặc ≥7,5 giờ
Có thể sạc ngay tại khay của bàn
Có WLAN
Tấm nhận ảnh tích hợp trên giá chụp phổi Core stactic
Diện tích hoạt động: 42 cm x 42 cm (±10%)
Ma trận hoạt động: ≥(3070 x 3070)
Kích thước điểm ảnh: ≥139 µm
Vật liệu bán dẫn: Silic vô định hình (a-Si) hoặc tương đương
Vật liệu nhấp nháy: Cesium Iodide (CsI) hoặc tương đương
Độ sâu thu nhận: ≥ 16 bits
Hiệu suất lượng tử thu được (DQE): ≥ 80 % tại 0.05 lp/mm
Hàm chuyển điều biến (MTF): ≥ 64 % tại 1 lp/mm
Truyền tải dữ liệu: Xem trước ≤ 3 s; Hình đầy đủ ≤ 5 s
Hệ thống xử lý
Hệ thống X – quang kỹ thuật số với kết nối mạng DICOM cho việc xử lý và hiển thị hình ảnh trên màn hình
- Máy tính cấu hình: Intel CoreTM i5-6500TE, 3.3 GHz, bộ nhớ đệm 6M, Ram DDR4 8 GB, 2 ổ cứng x 500G, 4 cổng USB 2.0, 2 cổng USB 3.0
Hệ điều hành có bản quyền
Lưu trữ hình ảnh: ≥ 10.000 hình
Hiển thị
Màn hình màu; kích thước hiển thị: ≥ 21 inches
Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080
Độ sáng định danh: ≥400 cd/m2
Tỷ lệ tương phản: ≥1000:1
Góc nhìn (theo chiều dọc và ngang): ≥ 178 độ/178 độ
Phần mềm
Phần mềm quản lý dữ liệu bệnh nhân
Phần mềm chuẩn bị thăm khám
Chương trình giảm liều tia
Phần mềm xử lý hình ảnh
Truyền tải dữ liệu hình ảnh
Máy in phim khô laser
Công nghệ in: Laser nhiệt
Phim các cỡ: 35x43 cm (14”x17”), 26x36 cm (10x14”), 25x30 cm (10”x12”), 20x25 cm (8”x10”)
Số khay phim: ≥ 02
Tốc độ in phim: Khoảng ≥ 80 phim/giờ đối với 35 x 43 (14 x 17”)
Kích thước điểm ảnh: ≥ 50µm (508dpi)/ 100µm (254dpi)
Độ phân giải thang xám: ≥ 14 bit
Bộ nhớ trong: ≥ 1GB
Kết nối DICOM: Có
Lưu điện 2kVA: Online
41 | Xe chụp X quang KTS lưu động đồng bộ (Khám chủ động công nhân than) Không phân nhóm | Chiếc | 1
a | Yêu cầu chung
Hàng mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
1. Xe ô tô y tế lưu động:
Đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4.
Phù hợp QCVN 09:2015/BGTVT
2. Hệ thống máy chụp X-quang kỹ thuật số:
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485
Phân nhóm thiết bị chính: 5
b | Cấu hình cung cấp:
1 | Xe ô tô y tế lưu động: 01 chiếc
Trang thiết bị khác trên xe ô tô:
Bộ đồ sửa chữa tiêu chuẩn (bao gồm cả kích thay lốp): 01 bộ
Bình chữa cháy loại CO2 10 lít: 01 chiếc
Bánh xe dự phòng: 01 chiếc
Ắc quy theo xe (loại ≥ 12V, 90Ah): 02 chiếc
2 | Hệ thống máy chụp X quang kỹ thuật số: 01 hệ thống Bao gồm:
Bộ phát cao thế: 01 bộ
Bóng X-quang: 01 chiếc
Bộ chuẩn trực: 01 bộ
Cáp cao thế: 01 bộ
Hệ thống chuyển động đứng đồng bộ cột mang bóng và tấm nhận: 01 bộ
Tấm nhận ảnh: 01 chiếc
Trạm làm việc: 01 bộ
Phần mềm chụp và xử lý ảnh: 01 bộ
Thiết bị lưu trữ và chuyển đổi nguồn điện: 01 bộ
Máy in phim khô: 01 chiếc
Phim (cho máy in): 100 tờ
3 | Bộ cuộn dây điện gầm xe: 02 bộ
4 | Bộ dây 3 pha dài ≥ 50m: 01 bộ
5 | Bộ dây 1 pha dài ≥ 50m: 01 bộ
6 | Bộ kết nối (có chống nước khi kết nối ra ngoài) và các phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh cho hệ thống hoạt động: 01 bộ
7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
8 | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
1 | Hệ thống xe ô tô y tế lưu động
Thông số cơ bản:
Kích thước Dài x Rộng: ≥ (6130 x 2000) mm
Khoảng sáng gầm xe: ≥ 190 mm
Bán kính quay vòng: ≥ 6,4 m
Số chỗ ngồi: ≥ 03 chỗ
Bình nhiên liệu: ≥ 100 lít
Vận tốc lớn nhất: ≥ 95 km/h
Khả năng leo dốc tối đa: ≥ 32 %
Động cơ
Xy lanh: ≥ 4 xy lanh
Nhiên liệu sử dụng: Diesel
Tiêu chuẩn khí thải: Euro 4 hoặc cao hơn
Dung tích xi lanh: ≥ 3900 cm3
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay: ≥ 100 kW
Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay: ≥ 370 N.m
Tỷ số nén: ≥ 17: 1
Phun nhiên liệu điện tử
Hệ thống lái
Có trợ lực
Kiểu tay lái: Bên trái
Hệ số truyền lực
Loại hộp số: ≥ 5 Số tiến và ≥ 1 số lùi
Cầu chủ động: Cầu sau
Truyền động tới cầu chủ động: Các đăng
Hệ thống phanh
Phanh: tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không
Hệ thống treo
Hệ thống treo (trước/sau): Nhíp lá, giảm chấn thủy lực
Trục thứ nhất: ≥ 7 lá
Trục thứ hai: ≥ 6 lá chính + ≥ 5 lá phụ
Nội thất
Có hệ thống điều hòa khoang lái ≥ 4 cửa gió
Có hệ thống âm thanh, FM Radio
Hai cửa sổ điều chỉnh điện
Đai an toàn: loại 3 điểm ≥ 2 chiếc, loại 2 điểm ≥1 chiếc
Cụm đồng hồ chỉ báo có tối thiểu: Tốc độ, tua máy, lượng nhiên liệu
Có gương chiếu hậu dạng gương phẳng
Ngoại thất
Có cụm đèn kết hợp phía trước: Chiếu xa, chiếu gần, rẽ trái, rẽ phải, sương mù
Cường độ sáng đèn chiếu xa: ≥ 12000 cd
Cụm đèn kết hợp phía sau: Phanh, xi nhan
Có đèn báo rẽ màu vàng tích hợp bên hông cửa xe
Có gương cầu chiếu hậu ngoài
Có chắn bùn trước và sau
Có cản bảo vệ phía sau
Có gạt nước kính lái
Thùng xe y tế chuyên dụng phòng X-quang
Khung thùng:
Dầm dọc: thép đúc chữ U ≥ 120 mm
Dầm ngang: thép đúc chữ U ≥ 80 mm
Khung cột, thành sườn hộp mạ kẽm kích thước ≥ (40x40x1) mm
Sàn thùng xe: Gồm ≥ 03 lớp, Lớp dưới cùng là inox 304 dày ≥ 1 mm, lớp giữa gỗ công nghiệp chịu nước dày ≥ 18mm, mặt trên cùng lót thảm cao su
Vỏ bọc ngoài: Tôn phẳng sơn mầu hoặc inox 304, dán decal
Bố trí khoang thùng: 02 khoang
Khoang điều khiển:
Kích thước D x R x C: ≥ (2100 x 2000 x 2000) mm
Lớp trong là Alumium composite hoặc tương đương dày ≥ 3 mm
Lớp giữa (cách nhiệt) dày: ≥ 40 mm
Bàn điều khiển: làm bằng khung sắt sơn tĩnh điện hoặc tương đương, mặt gỗ công nghiệp chống ẩm kích thước ≥ (500 x 1100) mm
Kính chì: Kích thước ≥ (800x600) mm, dày ≥ 10 mm
Độ cản tia của kính tương đương: ≥ 2 mm chì
Khoang chụp X quang:
Kích thước D x R x C: ≥ (2500 x 2000 x 2000) mm
Toàn bộ 06 vách khoang chụp X quang ốp chì tấm dày ≥ 3 mm
Lớp giữa là lớp cách nhiệt dày: ≥ 40 mm
Lớp bọc phía trong: Alumium Composite hoặc tương đương dày ≥ 3 mm
Cửa chì
Cửa thép dạng chống cháy, sơn tĩnh điện, có khóa đồng bộ. Bên trong có chì tấm dày ≥ 3 mm
Cửa chì sau xe: 01 cửa, kích thước thông thủy: ≥ (1800x700) mm
Cửa chì thông 2 khoang chụp và khoang điều khiển: 01 cửa, kích thước thông thủy ≥ (1800x700) mm
Cửa bên hông
Cửa thép dạng chống cháy, sơn tĩnh điện, có khóa đồng bộ. Lắp đặt bên hông phòng điều khiển: 01 cửa, kích thước thông thủy: ≥ (1800x700) mm
Hệ thống điện, chiếu sáng:
Hệ thống điện chiếu sáng đồng bộ, có vị trí tiếp mát trên thùng xe
Đèn LED trong phòng chụp X-quang :≥ 04 cái
Đèn LED trong phòng điều khiển: ≥ 02 cái
Bộ giắc cắm nhanh điện 1 pha/3 pha với bên ngoài, cố định, chống nước: 01 bộ
Có Aptomat tổng: ≥ 60A
Có ≥ 02 Aptomat cho điều hòa loại ≥ 20A
Có Aptomat cho hệ thống đèn ≥ 16A
Có Aptomat cho máy chụp X quang: ≥ 50A
Đèn tròn nháy cảnh báo cứu hộ: ≥ 01 cái
Đèn báo hành trình 4 góc thùng bằng đèn LED: ≥ 04 cái
Ổn áp cho hệ thống điện chiếu sáng và điều hòa nhiệt độ: ≥10kVA
Hệ thống điều hòa:
Điều hòa loại một chiều lạnh hoặc hai chiều
Có ≥ 02 bộ điều hòa (≥01 bộ/ khoang)
Công suất một bộ điều hoà: ≥ 9.000 BTU
Hệ thống khác:
Có ≥ 4 chân chống bằng sắt, sơn tĩnh điện khi xe đứng yên và có thể rút trượt gấp gọn khi di chuyển
Có ≥ 02 cầu thang lên xuống có thể gấp gọn khi xe di chuyển (sau thùng xe và bên hông xe vị trí khoang điều khiển)
Có cản hai bên hông và cản bảo vệ phía sau bằng Inox
Hệ thống máy chụp X-Quang kỹ thuật số
Sử dụng nguồn điện: 1 pha, 220V, 50Hz
Bộ phát cao thế
Điện thế tối đa: ≥ 150 kVp
Dòng tối đa: ≥ 700 mA
Công suất: ≥ 50kW
Tần số: ≥ 40kHz
Bước điều chỉnh KVP: ≤ 1 kVp
Dải mA: từ ≤ 10 đến ≥ 500 mA
Bóng X-quang
Bóng ≥ 2 tiêu điểm kích thước 0,6 (±10%) / 1,2 (±10%)
Dòng cực đại với tiêu điểm lớn: ≥ 1000mA
Trữ nhiệt anode: ≥ 300 kHU
Kiểu bóng: Anode quay
Tốc độ quay: ≥ 2700 rpm ở 50Hz
Tốc độ làm mát của Anode: ≥ 665 kHU/s
Khả năng trữ nhiệt của bóng: ≥ 1250 kHU
Bộ chuẩn trực
Kiểu: đa lá
Vùng khu trú tia: hình chữ nhật hoặc hình vuông
Trường chụp tối đa: 45 cm (±10%) x 45 (±10%) cm (tại SID 100 cm)
Tự động tắt đèn.
Loại đèn: LED
Góc quay của ống chuẩn trực: ± ( ≥ 180) độ
Cáp cao thế dài ≥ 8m
Hệ thống chuyển động đứng đồng bộ cột mang bóng và tấm nhận
Kiểu: trụ đứng
Có thể điều khiển chuyển động lên xuống
Điều khiển chuyển động đồng bộ của hai cột từ phòng làm việc và phòng máy
Độ cao thấp nhất tính từ mép trên của tấm nhận và bóng xuống đất: ≤ 1200 mm.
Độ cao cao nhất tính từ mép trên của tấm nhận và bóng xuống đất là ≥ 1680mm
Phạm vi chuyển động của cột ≥ 500mm.
Có thể điều chỉnh được khoảng cách giữa cột bóng và cột tấm nhận ảnh.
Tấm nhận ảnh phẳng
Loại cảm biến: Cesium Iodide (Csl) with Amorphous Silicon (a-Si) Photodiode hoặc tương đương
Vùng ảnh: ≥ 420mm x ≥ 420mm
Độ phân giải: ≥ 3,5 lp/mm
Số điểm ảnh hiệu dụng: ≥ (3000 x 3000) pixel
Kích thước điểm ảnh: ≥140µm
Chuyển đổi A/D: ≥ 16 bit
Thời gian xử lý ảnh: ≤ 6 giây
Trạm làm việc
Là máy tính đồng bộ
CPU: tối thiểu Core i5 thế hệ 11 trở lên
Ổ cứng: SSD ≥ 500GB
RAM: ≥ 8GB
Có Card đồ họa rời
Có ổ CD (DVD) - R/W
Hệ điều hành: có bản quyền
Màn hình LED hoặc LCD màu, độ phân giải tối thiểu Full HD, kích thước ≥ 23 inch; tỉ lệ tương phản: ≥ 1000:1; cường độ ánh sáng: ≥ 250 cd/m2
Bộ lưu điện online công suất: ≥ 2 kVA
Phần mềm chụp và xử lý ảnh
Có chương trình cài đặt sẵn
Có cài đặt các thông số chụp
Có thông báo lỗi khi có sự cố
Hiển thị ảnh sau khi chụp: ≤ 3 giây
Các chức năng xử lý hình ảnh: phóng to, thu nhỏ, tăng độ tương phản, lật ảnh, xoay ảnh, đánh dấu ảnh, đo vùng tổn thương, kiểm tra, chỉnh sửa và xóa các thông tin, di chuyển và xóa các hình ảnh, và quản lý lưu trữ hình ảnh.
Hỗ trợ DICOM 3.0 đầy đủ
Thiết bị lưu trữ và chuyển đổi nguồn điện
Có chức năng ổn định điện và bù điện tức thời, bù công suất đủ nguồn điện cao áp khi phát tia cả trong trường hợp nguồn cấp điện yếu
Cấp nguồn trong thời gian ≥ 1 giờ khi không có điện lưới
Máy in phim khô
Công nghệ Laser
Công suất in ở cỡ phim 14 x 17 inch: ≥ 80 phim/giờ
Độ phân giải hình ảnh: ≥ 500ppi
Độ tương phản: ≥ 14 bit
In được tối thiểu các kích cỡ phim tương đương: 8 x 10 inch, 10 x 12 inch, 11 x 14 inch, 14 x 14 inch và 14 x 17 inch
Số khay chứa phim: ≥ 2 khay
Kết nối DICOM
42 | Máy giặt đồ vải công nghiệp ≥ 55 kg Không phân nhóm | Chiếc | 3
Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
Cấu hình cung cấp
- Máy chính và bộ phụ kiện đi kèm theo: 01 chiếc
Hệ thống cấp và xả nước: 01 hệ thống
Bơm tăng áp: 01 chiếc
Tủ điện 3 pha có chống đảo pha: 01 bộ
Cáp nguồn từ tủ điện vào máy: 01 bộ
Bệ đặt máy: 01 bệ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01
Thông số kỹ thuật
Công suất: ≥ 59 Kg/ mẻ
Lồng giặt được làm bằng Inox 304 hoặc tương đương
Tối thiểu có các chương trình giặt, vắt
Tốc độ giặt: Từ ≤26 vòng/phút đến ≥36 vòng/phút
Tốc độ vắt: ≤ 500 vòng/ phút đến ≥700 vòng/ phút
Thể tích lồng giặt: ≥ 550 lít
Công suất motor: ≤7,5 Kw
Công suất tạo nhiệt: ≥34 Kw
43 | Máy sấy đồ vải Không phân nhóm | Chiếc | 3
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
Cấu hình cung cấp
Máy chính và bộ phụ kiện đi kèm theo máy: 01 chiếc
Hệ thống xả khí sấy: 01 hệ thống
Tủ điện 3 pha có chống đảo pha: 01 bộ
Cáp nguồn từ tủ điện vào máy: 01 bộ
Bệ đặt máy: 01 bệ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Bộ
Thông số kỹ thuật
Công suất: ≥ 55 Kg/ mẻ
Thể tích lồng sấy: ≥ 1000 lít
Đường ống thoát khí: ≥ 250 mm
Lưu lượng khí: ≥650 lít/giây
Độ ồn: ≤ 60 dBA
44 | Bộ Holter điện tim , huyết áp ( ≥ 2 đầu ghi điện tim; ≥ 2 đầu ghi huyết áp”) Phân nhóm thiết bị chính: 1 | Chiếc | 1
Yêu cầu chung
Máy mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Cấu hình cung cấp
1.Bộ Holter điện tim
Đầu ghi holter điện tim: ≥ 2 bộ
Mỗi bộ bao gồm:
Đầu ghi holter điện tim: 01 cái
Cáp tín hiệu ECG dây điện cực: 01 Cái
Phụ kiện đeo máy cho bệnh nhân: 01 bộ
Pin: 01 bộ
Phần mềm phân tích holter điện tim: 01 bộ
Bộ đầu đọc thiết bị ghi: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
2. Bộ Holter huyết áp
Đầu ghi holter huyết áp: ≥ 2 bộ
Mỗi bộ bao gồm:
Đầu ghi đo huyết áp: 01 cái
Bộ ống nối và bao đo huyết áp: 01 bộ
Phụ kiện đeo máy cho bệnh nhân: 01 bộ
Pin: 01 bộ
- Phần mềm phân tích holter huyết áp: 01 bộ
Bộ đầu đọc thiết bị ghi: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
3. Bộ máy tính, máy in đen trắng: 01 bộ
Thông số kỹ thuật
1. Holter điện tim
- Đầu ghi điện tim:
Ghi nhận các tín hiệu điện tim trong thời gian ≥ 24 giờ
Số kênh ghi: ≥ 3 kênh
Có chức năng phát hiện máy tạo nhịp
Có thông báo bằng âm thanh và đèn led
Hoạt động bằng nguồn pin: pin sạc hoặc pin thông thường
Tần số đáp ứng: từ ≤ 0,05 đến ≥70 Hz
Tốc độ lấy mẫu: ≥ 256 mẫu/ giây
Độ phân giải: ≥ 12 bit
Dải điện áp đầu vào: ± (≥ 5 mV)
Hệ số CMMR ≥ 80 dB
- Phần mềm phân tích holter điện tim: 01 bộ
Tải toàn bộ dữ liệu từ đầu ghi
Có chức năng phân tích và điều chỉnh các dữ liệu thu được
Có phân tích ST; QT; PR; HRV; HRT; T
Hiển thị và điều chỉnh nhanh tốc độ/biên độ dạng sóng quan sát
Tải dữ liệu ECG
Có thông báo sự kiện
Có thể xuất báo cáo PDF
Dung lượng bộ nhớ trong: ≥4000 kết quả đo
2. Bộ Holter huyết áp
- Đầu ghi holter huyết áp:
Thời gian ghi: ≥ 24h
Màn hình công nghệ LCD hoặc tương đương
Hiển thị tối thiểu các thông số: Huyết áp, nhịp tim, các thiết lập và thông báo lỗi
Có cảnh báo âm thanh và hiển thị mã lỗi
Dải đo:
Dải đo huyết áp tâm thu: từ ≤ 60 đến ≥ 290 mmHg
Dải đo huyết áp tâm trương: từ ≤ 30 đến ≥ 195 mmHg
Dải huyết áp tĩnh: từ 0 đến ≥ 300 mmHg
Dải nhịp mạch: từ ≤ 30 đến ≥ 240 nhịp/phút
Có thể cho phép chọn chế độ phân biệt khoảng thời gian ngày hoặc đêm
Độ chính xác: ± (≤ 3) mmHg
Kết nối cáp máy tính thông qua cổng USB hoặc cổng RS232
Hoạt động bằng nguồn pin: pin sạc hoặc pin thông thường
Dung lượng bộ nhớ trong: ≥ 400 kết quả đo
Phần mềm có khả năng ghi lại, lưu trữ, hiển thị và in ra các bản ghi huyết áp trong 24 giờ
Có chức năng tạo và chỉnh sửa các thông tin bệnh nhân
Có bản tóm tắt thống kê các thông số: Huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, huyết áp trung bình, nhịp tim tối đa, nhịp tim tối thiểu, nhịp tim trung bình, sai lệch chuẩn
Có báo cáo trình bày dạng bảng theo thời gian, có thể chỉnh sửa để có thể phân tích kết quả chi tiết
Có hiển thị đồ họa: Biểu đồ dạng tròn, biểu đồ tần số, đồ thị tương quan cho huyết áp trong vòng ≥ 24 giờ, có phân biệt khoảng thời gian ngày đêm riêng biệt
3. Bộ máy tính, máy in:
Bộ xử lý Core i3 thế hệ 11 trở lên
Hệ điều hành có bản quyền
RAM ≥ 8G
Màn hình LCD ≥ 21 inchs
Máy in Lazer đen trắng khổ A4 tốc độ ≥ 8 trang / phút, độ phân giải ≥ 500 x 500dpi, Bộ nhớ trong ≥ 1MB
45 | Máy hút ẩm Không phân nhóm | Chiếc | 20
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
Cấu hình cung cấp:
01 máy chính và các phụ kiện tiêu chuẩn
Yêu cầu kỹ thuật:
Công suất hút ẩm: ≥18 lít /24 giờ
Bồn chứa nước thải : ≥ 3 lít
Diện tích sử dụng: từ 40 đến ≥ 80 m2
Có bộ điều chỉnh hẹn giờ
Độ ồn: ≤ 41dB
Chất làm lạnh : R134A hoặc tương đương

## CDC
PHỤ LỤC Cấu hình và tiêu chuẩn kỹ thuật các trang thiết bị thuộc Dự án Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh (Kèm theo Văn bản số 82/BDD&CN ngày 31/01/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh )
STT | Nội dung | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú
1 | Hệ thống xét nghiệm đo tải lượng virus Phân nhóm máy chính: Nhóm 3 | Hệ thống | 1
a | Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Yêu cầu cung cấp:
Hệ thống Realtime-PCR tự động hoàn toàn: 01 hệ thống
Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
Phần mền chuyên dụng có bản quyền kèm theo đồng bộ với máy chính: 01 bộ
Bộ hoá chất chạy thử máy: 01 bộ
Lưu điện online 10kVA: 01 chiếc
Bộ máy tính + in: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
- Hệ thống làm việc tự động hoàn toàn và tích hợp để chạy Xét nghiệm Acid Nucleic (NAT) dựa trên Phản ứng Chuỗi Polymerase (PCR).
Tự động hóa hoàn toàn - từ bước nạp mẫu, vận chuyển và chuẩn bị mẫu, đến các bước khuếch đại, phát hiện, tính toán kết quả và gửi đến hệ thống thông tin phòng xét nghiệm (LIS).
Tùy chọn ưu tiên mẫu hoặc xét nghiệm
Tùy chỉnh quy trình chạy mẫu chứng.
• Chạy đồng thời các xét nghiệm IVD
- Lượng mẫu tối thiểu: ≥150 mẫu/ ngày.
- Tối thiểu thực hiện được các xét nghiệm sau: MPX; WNV; DPX; HEV*; CHIKV/DENV*; Zika; Babesia; Malaria; HIV-1†; HBV; HCV; HIV-1/2 Qual; HPV**; CT/NG; TV/MG; CMV; EBV; BKV; SARS- CoV-2^; SARS-CoV-2 + Influenza A/B^; MTB*; MAI*; MPLX Respiratory; MTB-RIF/INH*; MG Resistance; GC Resistance
2 | Máy đo chức năng hô hấp Phân nhóm thiết bị chính: Nhóm 3 | Máy | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
Máy chính, màn hình và máy in nhiệt gắn bên trong: 01 bộ
Phần mềm đo chức năng hô hấp (đầy đủ): 01 bộ
Đầu sensor lưu lượng: 01 cái
Kẹp mũi: 01 cái
Xy lanh chuẩn máy: 01 cái
Ống ngậm miệng bằng giấy: 100 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Có màn hình hiển thị
Bộ cảm nhận sensor lưu lượng
Giới hạn lưu lượng: từ ≤ ± 0,05 đến ≥ ± 14 Lít/giây
Tích hợp lưu lượng
Giới hạn thể tích: từ ≤ ± 0,01 đến ≥ ± 10 lít
Độ chính xác thể tích: ≤ ± 3% hoặc ≥ ± 0,05 Lít
Máy in: In nhiệt khổ rộng giấy 110 (±10%)mm
Có lưu trữ dữ liệu bệnh nhân
Các thông số đo
- Dung tích sống chậm: ≥ 6 thông số
- Dung tích sống gắng sức: ≥ 45 thông số
- Thông khí chủ động tối đa: ≥ 5 thông số
3 | Máy đo bụi điện tử hiện số (Máy đo bụi hô hấp) | Máy | 2
a | Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp:
Máy chính : 01 chiếc
Bộ phần mềm: 01 bộ
Pin AA (có thể sạc nhiều lần): 10 cục
Bộ chuyển đổi điện áp: 01 bộ
Bộ lọc: 01 bộ
Giấy lọc: 100 tờ
Tài liệu hướng dẫn sư dụng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Phương pháp đo: Tán xạ ánh sáng hoặc tương đương
Có phép đo nồng độ bụi trung bình theo thời gian, mg/m3
Dải kích thước hạt từ 0,1 đến ≤ 100 micro mét
Nguồn sáng: Laser hoặc tương đương
Độ nhạy phép đo: ≤ 0,001 mg/m3
Dải đo: từ ≤ 0,001 đến ≥10,000 mg/m3
Độ chính xác phép đo: ≤ ±10%
Tốc độ dòng hút: ≥ 1,7 L/phút.
Có màn hình hiển thị
Môi trường làm việc
- Nhiệt độ: từ ≤ 10 đến ≥ 40 độ C.
- Độ ẩm: từ ≤ 5 tới ≥ 90%
4 | Máy đo huyết áp tự động Phân nhóm thiết bị chính: 4 | Chiếc | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
Tấm để khuỷu tay: 01 tấm
Băng đo tay: 01 cái
Giấy in: 01 cuộn
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Có cảm biến phát hiện khuỷu tay và đèn chỉ thị khi tay đặt đúng vị trí
Bao đo có thể điều chỉnh góc đo phù hợp với từng bệnh nhân
Có màn màn hình hiển thị
Phương thức đo: dao động kế hoặc tương đương
Dữ liệu đo lường có thể được truyền trực tiếp qua USB
Dải đo: Huyết áp từ 0 đến ≥ 290 mmHg
Nhịp mạch: từ ≤ 40 đến ≥180 nhịp/phút
Độ chính xác: Huyết áp ± ≤ 3mmHg
Bơm hơi tự động
5 | Máy soi cổ tử cung Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Chiếc | 1
a | Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về
Tiêu chuẩn chất lượng nhà sản xuất: ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp:
Máy soi cổ tử cung kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ,
Bộ phần mềm soi và chụp ảnh cổ tử cung 01 bộ
Máy tính, Máy in màu, Máy in đen trắng: 01 bộ
Lưu điện online 1KVA: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Tính năng kỹ thuật kính soi cổ tử cung:
Các mức có thể phóng đại (tối thiểu có 3 mức) : x7,5; x15; x 30
Có bù độ cận thị, độ viễn thị cho mắt bằng cách điều chỉnh trên thị kính dải từ ≤ -7 đến ≥ +7D
Có bộ lọc màu xanh để hiển thị rõ mạch máu
Khoảng cách làm việc: ≥ 300mm
Nguồn sáng sử dụng công nghệ LED với nhiệt độ màu: ≥ 5.500K, cường độ sáng: ≥ 45.000 Lux
Tuổi thọ hoạt động của bóng đèn: ≥ 40.000 giờ.
Có thể điều chỉnh cường độ nguồn sáng
Tính năng kỹ thuật hệ thống video camera
Độ phân giải ≥ 1.3 Megapixel
Hình ảnh 3D
Kết nối được qua cổng USB
Kết nối được với máy tính
Kết nối được với hệ thống HIS
Máy tính cấu hình tối thiểu: Core I 5 thế hệ thứ 10, Ram 8G, SSD 240 GB, HDD 500GB
Máy tính có hệ điều hành bản quyền
6 | Bộ chiết xuất đạm | Bộ | 1
a | Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp:
Bộ chưng cất đạm tự động, bao gồm:
Máy cất đạm: 01 máy
Máy phá mẫu: 01 máy
Máy chuẩn độ điện thế tự động và bộ dung dịch kèm theo: 01 máy
Bộ ống kjeldahl và phụ kiện tiêu chuẩn: 02 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Máy cất đạm
Các chức năng với máy chuẩn độ tự động:
Thân máy chống rỉ sét và hóa chất ăn mòn
Các chức năng tự động của thiết bị:
Có lập trình, tự động thêm NaOH, H2O và H3BO3
Có lập chương trình thời gian phản ứng, chưng cất;
Có lập trình công suất phát sinh hơi nước từ ≤ 10 đến ≥ 100%
Có lập trình tự động hút mẫu thải
Có bảo vệ chống hóa chất văng
Có cổng giao tiếp USB có thể kết nối máy in
Thể tích ống Kjeldahl phù hợp với Máy phá mẫu
Có chức năng hiệu chuẩn bơm định lượng NaOH, H2O và H3BO3
Máy tự động chuyển sang chế độ chờ khi không sử dụng. Công suất hơi nước vẫn được duy trì sẵn sàng trong khi nước làm mát tự động cắt.
Tự động kiểm tra mực chất lỏng chứa trong các can đựng hóa chất và can đựng nước thải
Các phương pháp cài đặt trước: có
Có màn hình cảm ứng
Mức độ thu hồi: ≥ 99 %
Độ lặp lại: ≤ (± 1%)
Giới hạn phát hiện (N): ≤ 0,1mg
Máy phá mẫu:
Phá mẫu tự động cho ≥ 12 vị trí với ống mẫu phù hợp với Máy cất đạm
Kỹ thuật gia nhiệt hồng ngoại, nhiệt độ đến ≥ 450 độ C.
Có màn hình LED hoặc tương đương; hiển thị tối thiểu các thông số công suất và thời gian.
Giá giữ ống phá mẫu ≥ 12 vị trí.
Có lưu trữ được các chương trình
Có bộ hút và trung hòa hơi acid
Hệ thống gom khí độc ≥12 vị trí
Máy chuẩn độ điện thế tự động
Tự động chuẩn độ điểm cuối
Hiển thị lượng dung dịch chuẩn độ tiêu thụ
Hiển thị giá trị pH.
Xuất dữ liệu
7 | Máy đo khí độc đa chỉ tiêu | Bộ | 2
a | Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp:
Máy chính đo khí đa chỉ tiêu: 01 máy
Đầu nối bơm: 01 chiếc
Giá giữ ống lọc: 01 chiếc
Pin Lithium-ion: 01 bộ
Các cảm biến đo khí PID HC; CO2, CO/H2S, NH3, Cl, SO2, NO2, NO, PH3, H2S, COCl2, O2: 01 bộ
Phụ kiện tiêu chuẩn đồng bộ: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Có màn hình hiển thị
Nhiệt độ làm việc: ≤ -20 độ C đến ≥50 độ C
Độ ẩm môi trường làm việc: ≤ 10 đến ≥ 90%
Có hiển thị báo động
Cấp bảo vệ: IP 67 trở lên
Đo được nồng độ hóa chất trung bình theo thời gian
Pin lithium-ion, có thể sạc lại, sạc không dây, thời gian sạc ≤ 4 giờ
- Cảm biến PID HC từ 0 đến ≥1000 ppm Benzen và từ 0 đến ≥2000 ppm isobuten.
- Cảm biến CO2 với dải đo từ 0 đến 5%, độ phân giải ≤ 0,01 vol %
- Cảm biến CO/H2S với dải đo 0-2000 ppm, độ phân giải ≤ 1ppm
- Cảm biến NH3 dải đo 0 đến ≥300 ppm, độ phân giải ≤ 1ppm
- Cảm biến Cl dải đo 0 đến ≥20 ppm, độ phân giải ≤ 0,05ppm
- Cảm biến SO2 dải đo 0 đến ≥100 ppm, độ phân giải ≤ 0,1ppm
- Cảm biến NO2 dải đo 0 đến ≥50 ppm, độ phân giải ≤ 0,02ppm
- Cảm biến NO dải đo 0 đến ≥200 ppm, độ phân giải ≤ 0,1ppm
- Cảm biến PH3 dải đo 0 đến ≥20 ppm, độ phân giải ≤ 0.01ppm
- Cảm biến H2S dải đo 0đến ≥2000 ppm, độ phân giải ≤ 5ppm
- Cảm biến COCl2 dải đo 0-10 ppm, độ phân giải ≤ 0.01ppm
- Cảm biến O2 dải đo 0đến ≥ 25 vol%, độ phân giải ≤ 0,1 vol%
8 | Thiết bị đo tổng hoạt độ phóng xạ anpha, beta phông thấp | Bộ | 1
a | Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp:
Máy chính: 01 máy
Phần mềm chuyên dụng: 01 bộ
Tháp đựng mẫu: 01 bộ
Đĩa mang mẫu, giá khuôn mẫu: 01 bộ
Bộ đọc mã vạch: 01 bộ
Xe đẩy đồng bộ: 01 cái
Máy in : 01 máy
Khay đựng mẫu dạng 2''x1/4'' bằng thép không gỉ: 1000 cái
Khay đựng mẫu dạng 2'' x 1/8 '' bằng thép không gỉ: 1000 cái
Nguồn chuẩn Am-241 2":01 bộ
Nguồn chuẩn Sr-90 2": 01 bộ
Nguồn chuẩn Po-210 2": 01 bộ
Van điều áp: 01 cái
Chai khí P10 (Ar/CH4): 01 bộ
Máy tính (Cung cấp đồng bộ với thiết bị đo): 01 máy
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
* Máy chính:
- Đầu dò tỉ lệ dòng khí hiệu năng cao với của số siêu mỏng kích thước 80 microrgram/cm2, đường kính 5,7 cm
- Tiếp cận đầu đo trực tiếp từ phía trước không cần tháo gạch chì
- Gạch chì chắn phông được sơn phủ và bắt vít. Chiều dày lớp chì ≥ 4 inch
- Tích hợp chức năng tự chẩn đoán và giám sát môi trường đối với nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển. Màn hình LCD hiển thị thông tin
- Đầu đo bảo vệ tia vũ trụ chống trùng phùng không dùng khí dạng nhấp nháy nhựa
- Có bộ đọc mã vạch 2D, 3D và chụp ảnh mẫu đo
- Các chế độ đo: đo riêng biệt từng kênh alpha, beta hoặc đo đồng thời cả tổng alpha và beta.
- Mức đáp ứng phông nền tự nhiên khi gắn thêm đầu đo gamma:
Tổng (Alpha+Beta): ≤ 1,0 cpm
Alpha ≤ 0,1 cpm.
Beta ≤ 0,75 cpm
- Hiệu suất đo với nguồn chuẩn: đo ở hiệu suất 4π với nguồn chuẩn điểm tiêu chuẩn NIST kích thước 5 x 0,3 cm , khay đựng mẫu cao 0,3 cm
Alpha (210Po) ≥ 38%
Beta (90Sr/90Y) ≥ 45%
- Hiệu suất đếm phụ thuộc vào điện áp sử dụng, độ dày nguồn và khoảng cách từ đầu đo.
- Độ tràn tín hiệu : ≤ 1,0% 210Po alpha trong kênh beta khi hiệu chỉnh hệ thống và ≤ 0,1% độ tràn 90Sr beta trong kênh alpha.
- Độ dốc đầu đo Plateau:
Alpha (210Po): ≤ 2,5% độ dốc/100 V: ≥ 800 V platô.
Beta (90Sr): ≤ 2,5% độ dốc/100 V: ≥ 200 V platô.
- Tốc độ đếm mẫu: 500000 cpm với thời gian chết ≤ 1,5%
- Thời gian cài đặt tốc độ đo mẫu: từ 0,2 đến 9999 phút
- Khả năng mang khay chứa mẫu: ≥100 khay mẫu
- Giao diện kết nối: USB
Phần mềm điều khiển
- Tương thích với hệ thống phần cứng của thiết bị đo hoạt độ alpha, beta
- Chạy trên nền Windows 10
- Điều khiển quá trình hoạt động của thiết bị và phân tích dữ liệu đo.
- Hiển thị số đếm ngay lập tức mà không cần nhập trước dữ liệu mẫu.
- Tự động thiết lập sườn Plateau và khu vực quan tâm.
- Hiệu chuẩn và QC tuần tự
- Các chế độ đếm được cài đặt: lựa chọn 1 trong 3 chế độ sau:
Chỉ đếm alpha
Đếm alpha và beta đồng thời
Đếm alpha sau đó là beta
- Nâng cao hiệu suất hiệu chuẩn bao gồm cả các mô hình nhiều đường cong.
- Khả năng QA tích hợp
- Hệ thống bảo vệ đa lớp, chỉ cho phép người dùng truy nhập vào các chức năng đã được định sẵn bởi người quản lý
- Khả năng tùy biến các kiểu thu thập và phân tích dữ liệu đặc biệt
- Hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu các mẫu thông qua đăng nhập, đếm và xem lại dữ liệu quá trình.
- Ghi chép toàn bộ các sự kiện diễn ra trong hệ thống
- Lưu, phân tích và tạo các báo cáo theo yêu cầu của người dùng ở các dạng file như pdf, Microsoft Word, Microsoft Excel, cũng như dạng các file ảnh (bmp, gif, jpeg),
- Đơn giản hóa chức năng xuất báo cáo với công cụ tùy chỉnh báo cáo có sẵn trong phần mềm
- Hỗ trợ tích hợp cho tiêu chuẩn ngưỡng phát hiện thấp nhất ISO 11929
Kết nối được với phần mềm quản lý phòng thí nghiệm
Hệ thống cấp khí
- Sử dụng 01 chai khí P-10 (10% Methane, 90% Argon)
- Van điều áp: 2 cấp, lắp tương tích với chai khí P-10.
Máy tính: Có cấu hình yêu cầu tối thiểu
- CPU : Core i7 thế hệ thứ 10
- Ram : ≥8Gb
- SSD : ≥ 500 GB
- DVD –RW
- Bàn phím + chuột quang
- Màn hình : LCD ≥ 21 inch
- Hệ điều hành có bản quyền
Máy in :
- Máy in laser khổ A4, độ phân giải ≥600 x 600 dpi
- Tốc độ in : ≥30 trang/phút.
- In hai mặt
- Bộ nhớ ≥16MB
- Giao diện: USB /LAN hoặc tương đương